## 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4. 招标文件中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。标注“▲”为重要性的条款，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致废标。

5、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

一、采购内容

本项目设备采购费用招标控制总价为204.368万元内。

分为叉车、分拣线及生产用具类和检测仪器类共2个类别，每一个类别为一个分标进行公开招标采购。

★投标报价不能超过控制价。

分标3：叉车、分拣线及生产用具类

| 序号 | 中心 | 项目 | 品名 | 参数 “★”号的条款为实质性条款，必须满足 “▲”为重要性的条款，未达到这些指标要求的将被严重扣分 | 单位 | 数量 | 控制价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分拣中心 | 叉车 | 叉车 | 规格与功能要求 ★冷库专用，双踏板系统，指尖控制系统，转弯半径≤1548mm 蓄电池平衡重式叉车 ★起重量(KG): 1600 载荷中心距(MM):490-510 ★运动方式:蓄电池 ▲系统电压(V):48 ▲门架形式:三级门架 尺寸： ★最大起升高度(MM):≥4770 ★门架缩回高度(MM):2119-2200 ★车体长度(含货叉)MM:2880-3000 ★车体长度(不含货叉)MM:1880-2000 ★车体宽度(MM):1083-1100 货叉尺寸厚*宽*长(MM)45*100*1000 | 辆 | 2 | 40 |
| 2 |  | 自动分拣线 | 分拣线 | 见附件1 | 套 | 1 | 14.5 |
| 3 |  | 自动分拣线 | 分拣机 | 见附件2 | 套 | 1 | 17.6 |
| 4 |  | 计量工具 | 磅秤 | 500KG,精度0.1KG | 台 | 2 | 0.35 |
| 5 |  | 运输工具 | 平板手推车 | 平板四轮，0.6m*1m,花纹钢车板，热镀锌钢板材质，8寸轮，有扶手可折叠 | 台 | 10 | 0.6 |
| 6 |  | 运输工具 | 液压手推车 | 3T，货叉长度>1220mm，货叉外宽685-700mm | 台 | 2 | 0.3 |
| 7 |  | 物资周转设施 | 水果蔬菜转运包装筐 | 聚乙烯(PE)材质，打包预冷用，尺寸不小于0.62m*0.4m*0.17m | 个 | 200 | 1.36 |
| 8 |  | 托板 | 叉板 | 松木，1.2M*1M，川字型底，木板厚度大于2.3CM | 块 | 1000 | 15.7 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 90.41 |

分标5 检测仪器类

| 序号 | 中心 | 项目 | 品名 | 建议参数 “★”号的条款为实质性条款，必须满足 “▲”为重要性的条款，未达到这些指标要求的将被严重扣分 | 单位 | 数量 | 新控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | （万元） |
| 1 | 检测中心 | 仪器 | 气相色谱质谱联用仪 | 见附件4 | 台 | 1 | 45 |
| 2 |  | 仪器 | 原子吸收分光光度计 | 见附件5 | 台 | 1 | 35 |
| 3 |  | 仪器 | 食品安全分析仪 | 见附件6 | 台 | 1 | 3 |
| 4 |  | 仪器 | 氮吹仪 | 1.干式加热 | 台 | 1 | 0.265 |
|  |  |  |  | ★2.样品处理孔数：12个，加热块规格为Φ17mm。 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★3.温控精度：±1℃ |  |  |  |
|  |  |  |  | ★4.温度范围：室温—150℃ |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.数字温控器，采用PID技术调节并可实现超温报警。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.分配室上各气针通道可组合使用或单独使用，分配室的高度可视需要调节。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.可能与溶剂接触的部件均采用不锈钢、合金或表面进行塑料喷涂。 |  |  |  |
| 5 |  | 仪器 | 超声波清洗器 | ★ 1.容量：10L | 台 | 1 | 0.287 |
|  |  |  |  | ★2.温度设定范围：室温-80℃ |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★4.超声频率：40KHz |  |  |  |
|  |  |  |  | ★5.超声功率：200W |  |  |  |
|  |  |  |  | ★6.加热功率：600W |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.工作时间可调：1-20min |  |  |  |
|  |  |  |  | ★8.清洗器主体材质为304优质不锈钢 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.清洗器采用PTC贴片加热方式。 |  |  |  |
| 6 |  | 仪器 | 微波消解仪 | 见附件7 | 台 | 1 | 7.38 |
| 7 |  | 仪器 | 离心机 | ★ 1. 转速：18500r/min | 台 | 1 | 1.015 |
|  |  |  |  | ★2.最大容量：4×100ml |  |  |  |
|  |  |  |  | ★3.转速精度：±10r/min |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.定时范围：1min～99min 59s |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.最大相对离心力：23797×g |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.整机功率：750W |  |  |  |
| 8 |  | 仪器 | 分析天平 | ★1.称量范围：0-220g | 台 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | ★2.读数精度0.1mg |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.秤盘直径：90mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.校准方式：外部校准，自动校正，灵敏度可调，故障报警，全透明设计。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.液晶LCD显示器，前置水平仪，五面玻璃防风罩。 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★6.四级防震。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.全自动故障诊断，超载保护。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.左右除皮键。 |  |  |  |
| 9 |  | 仪器 | 电子天平 | ★1.精度0.01g，称量范围：0-300g | 台 | 1 | 0.03 |
|  |  |  |  | 2.高清晰液晶显示屏 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★3.不锈钢秤盘 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.全自动故障检测、超载保护 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.自动外置砝码校准 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.全量程去皮 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.内置可充电电池 |  |  |  |
| 10 |  | 仪器 | 电热鼓风烘箱 | 1.电源电压：AC220V 50HZ | 台 | 1 | 0.7 |
|  |  |  |  | ★2.控温范围：RT10-200℃ |  |  |  |
|  |  |  |  | ★3.恒温波动度：±1.0℃ |  |  |  |
|  |  |  |  | ★4.温度分辨率：0.1℃ |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.输入功率：1550W |  |  |  |
|  |  |  |  | ★6.容积：80L |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.箱体内采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.采用合成硅密封条，能长期高温运行。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.控温面板调节箱内进风和排气量大小。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断。 |  |  |  |
| 11 |  | 仪器 | 全自动固相萃取仪 | 12位 | 台 | 1 | 1 |
| 12 |  | 仪器 | 移液枪 | 单通道，20-200ul，1把 | 批 | 1 | 0.92 |
|  |  |  |  | 单通道，1000-5000ul，1把 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12通道，20-200ul，1把 |  |  |  |
| 13 |  | 仪器 | UPS电池 | 后备电2小时，供电设备功率6千瓦 | 套 | 1 | 1.3 |
| 14 |  | 配套 | 化学试剂 | 见附件8 | 批 | 1 | 1.227 |
| 15 |  | 配套 | 气体 | 氦气：含量：99.999%，40L/瓶，1瓶(含减压阀、气管） | 批 | 1 | 1.2 |
|  |  |  |  | 高纯氩气：含量：99.999%，40L/瓶，1瓶(含减压阀、气管） |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙炔：含量：99.999%，40L/瓶，1瓶(含减压阀、气管） |  |  |  |
| 16 |  | 配套 | 实验器皿 | 见附件9 | 批 | 1 | 0.569 |
| 17 |  | 配套 | 实验家具 | 见附件10 | 批 | 1 | 9.757 |
| 18 |  | 配套 | 立式展示冰柜 | 容积：235升，单门 | 台 | 2 | 0.6 |
| 19 |  | 配套 | 蒸馏水器 | 1.整机304不锈钢材料 | 台 | 1 | 0.148 |
|  |  |  |  | ★2.出水量：5L/h |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.自动断水功能 |  |  |  |
| 20 |  | 配套 | 试剂柜 | 1.pp材质，双门带锁设计，可调节层板 | 个 | 3 | 0.4 |
|  |  |  |  | 2.900×450×1800mm |  |  |  |
| 21 |  | 配套 | 实验凳 | 不锈钢骨架升降圆凳，PU皮革防静电加厚凳面 五爪脚 升降高度40-54cm | 张 | 8 | 0.16 |
| 22 |  | 配套 | 通风系统 | 见附件11 | 套 | 1 | 3 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 113.958 |

附件1（分标3）

| 荔枝分拣机 |  |
| --- | --- |
| 规格 | 1、产品材质：304不锈钢 |
|  | 2、产品尺寸：6800/1400/800mm |
|  | 3、电源：380V |
|  | 4、功率：4KW |
|  | 5、处理量：1500-2000公斤/小时 |
| 功能 | 1、由无动力滑道、浸泡水池、提升机、滚杠分级机、果框输送机组成 |
|  | 2、全304不锈钢材质组成 |
|  | 3、无动力滑道由38MM轴筒组成，链排用38mm不锈钢管组成 |
|  | 4、滚杠分组机由48mm不锈钢组成，果框输送机是皮带输送机，果蔬盛满后放在输送机上输送出去 |
|  | 5、通过双螺旋转动，带动分级床上的滚杠，向前平行移动，并逐步增大滚杠之间的间隙，而使达到果蔬相对应的尺寸 |

参考图
附件2（分标3）

| 荔枝分拣线 |  |
| --- | --- |
| 一、预冷池 |  |
| 规格 | 1、产品材质：304不锈钢 |
|  | 2、产品尺寸：5000×1320×770mm；池深580mm；板材厚度5mm |
|  | 3、内置隔冰槽（尺寸350mm） |
|  | 4、内置隔筐栏，可以调节高度 |
| 二、工作台 |  |
| 规格 | 1、产品材质：304不锈钢 |
|  | 2、产品尺寸（长宽高）：3000×1320×770mm |
|  | 3、台面厚度5CM-7CM,结构稳固 |
| 功能 | 1、用于工人挑选叶果蔬物料去头尾 |
|  | 2、挑选完后进入下一步切割 |
| 三、双头切割机 |  |
| 规格 | 1、产品材质：304不锈钢 |
|  | 2、产品尺寸：1180x550x1020mm |
|  | 3、电源：220V |
|  | 4、功率：1.7KW |
|  | 5、产量：叶菜类300-1000KG/H 球根茎类300-1000KG/H |
| 功能 | 1、叶菜类：1-60mm可调 |
|  | 2、球根茎类切片：2-10mm（可选）球根茎类切丝：2-10mm（可选）球根茎类切丁：6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、20mm（可选） |
|  | 3、一头是切球根茎类、球形类切成片，丝，丁 |
|  | 4、一头是切叶菜类，可切片、切段、长短度可调 |
| 四、提升机 |  |
| 规格 | 1、产品材质：304不锈钢 |
|  | 2、产品尺寸：1450*600*1000mm |
|  | 3、电源：380V |
|  | 4、功率：0.75KW |
|  | 5、处理量：500-1000公斤/小时 |
| 功能 | 1、用于各种果蔬的提升输送，能起到输送的作用 |
|  | 2、能连接切割机和清洗机 |
| 五、气泡清洗机 |  |
| 规格 | 1、产品材质：304不锈钢 |
|  | 2、产品尺寸：3400×850×1350mm |
|  | 3、电源：380V |
|  | 4、功率：2.5KW |
|  | 5、处理量：500-1000公斤/小时 |
| 功能 | 1、带有循环过滤功能，清洗用水能循环使用，能根据实际生产情况补充及更换新水 |
|  | 2、气体鼓泡震动清洗 |
|  | 3、输送带电机可变频调速，能根据生产需要调节输送带输送速度 |
|  | 4、带有二次清洗功能 |
| 六、沥水机 |  |
| 规格 | 1、产品材质：304不锈钢 |
|  | 2、产品尺寸：1850*900*900mm |
|  | 3、电源：380V |
|  | 4、功率：0.18kw |
|  | 5、处理量：500-1000公斤/小时 |
| 功能 | 1、由激振器产生振动源，可以使物料在筛网上抛起等以此起到震动沥水等作用 |
|  | 2、能有效去除气泡清洗机输送过来的果蔬上的水份，可以起到平摊均匀的效果 |

附件4 （分标5）

气相色谱质谱联用仪技术参数

一、技术要求

1 EPC控制气路单元，恒压模式与恒流模式；可选分流/不分流进样方式。

- 组合扫描方式；仪器状态全程反控。

二、主要技术参数

- 质谱系统

★1质量数范围：1.5 amu 以上

2分辨率：单位质量分辨

★3灵敏度达到：1pg八氟萘 （全扫描）

4扫描速度：全程可调，最高10000u/s(数字扫描，步长0.1u)

▲5质量准确度达到：±0.2u

▲6质量稳定性级别：±0.10u以上

▲7离子源：电子轰击源，离子源多点加热系统；合金材质灯丝,双灯丝，独立加热系统，精确控温350℃以内。

8电子能量：70eV

★9四级杆：金属钼四级杆质量分析器

▲10检测器：电子倍增器，带-10000V高能打拿极

11接口：直接连接毛细管柱，独立控温，100～320℃

★12前级泵采用机械泵，高真空采用进口涡轮分子泵

13真空规为冷阴极电离真空计，检测范围1.0×10 -5 -1×10 2 Pa

14离子监测模式（SIM）可选60组

▲15全扫描模式（SCAN）时间达到200分钟

- 色谱系统

★1色谱具有电子流量控制单元（EPC）

2柱箱温控

▲3柱箱可设定多阶程序升温

4进样口温控50℃～400℃

★5分流/不分流进样口，全自动气路系统

6 GC/MS毛细管连接装置

7超温保护装置

- 数据系统

1质谱工作站可进行自动／手动调谐；

2仪器故障诊断，真空故障瞬时保护和电器过载保护等；

3可完成谱图定性和积分，并输出完整定性信息报告；

4选用NIST， Wiley 等国际认可的标准谱库；

5一键功能，数据处理部分和实时采集部分数据可转换。

6外标法、内标法、归一法等多样化定量方法，TIC、MC、MIC任意设置满足不同目标谱图定量。

★三、配置要求

1气相色谱主机                            1套

2分流/不分流进系统                       1套

3 Nist 2017谱库                          1套

4质谱接口                                1套

5质谱检测器                              1套

6 自动进样器                             1套

7质谱工作站软件                          1套

8安装启动工具包                          1套

9 5MS农残分析色谱柱 (30m*0.25mm*0.25um)  1根

10品牌电脑和打印机                       1套

四、售后服务

1免费安装调试：在采购人指点时间内到货，仪器到货后1周内安装调试完毕。

2安装调试完成之日起，质保期1年。

3免费1人国内培训中心培训。

★4在广东省内有厂家的备品备件仓库。

附件5（分标5）

原子吸收分光光度计参数

一、技术性能参数：

★1、分析方法：火焰/石墨炉一体机全自动切换型原子化系统，火焰法可具有2种火焰原子化模式（空气-乙炔、空气－液化石油气）、火焰发射法、氢化物发生-原子吸收法。

2、分光系统：

（1）单色器：消象差Czerny-Turner单色器；

▲（2）背景校正：氘灯、自吸全波段双重扣背景校正系统，具有氘灯背景校正能力及自吸效应背景校正能力。

（3）光学系统：单光束透镜—反射镜结构、全密封光学系统；

（4）光栅刻线达到： 1800线/mm；

★（5）波长范围： 135nm至950nm范围以内（自动控制波长扫描，自动寻峰设置）；

▲（6）波长准确度：≤0.35nm范围以内；

▲（7）波长重复性:≤0.2nm范围以内；

▲（8）基线稳定性: ≤0.004Abs范围以内；

（9）光谱带宽达到：0.1，0.2，0.4，等（自动设置光谱带宽，五档自动可选）；

（10）分辨率： ≤0.3nm，光谱带宽为0.2nm时可分开279.8nm和279.5nm锰双线,且两条谱线间波谷能量小于30%；

（11）元素灯座数达到:8灯位，采用8灯自动切换转塔，可同时点亮2只灯以上；

3、火焰分析系统：

★ （1）特征浓度(Cu)：铜≤0.035μg/ml/1%范围以内（空气-乙炔法）；

★ （2）精密度（RSD):铜≤0.9%范围以内（空气-乙炔法）；

★（3）检出限(Cu):铜≤0.009μg /ml范围以内（空气-乙炔法）；

（4）燃烧器:金属钛燃烧头；

（5）雾化器：高效玻璃雾化器；

（6）雾化室: 耐腐蚀材料雾化室；

（7）具有多种自动安全保护功能：

  - 具有断电保护、断气保护、废液液位检测保护；

  - 意外停电或错误操作导致火焰熄灭时,气路立即自动关闭并提示报警；

  - 使用火焰分析时压力监视器随时监测气体压力变化，出现异常情况气路立即自动关闭并提示报警；

  - 24小时监测仪器内部及工作环境的乙炔浓度，一旦微漏气体超出警戒浓度，气路立即自动关闭并提示报警（乙炔泄露不能开机）。

  - 检测保护气压力、冷却水流量，出现异常情况时，立即停止加热并提示报警；保证冷却水流量充足，确保炉体冷却时，石墨炉才可加热升温。

4、石墨炉分析系统：

★（1）特征量（Cd）： ≤1.2×10-12g；范围以内

★ （2）检出限（Cd）：≤1.5×10-12g；范围以内

▲（3）控温精度: ≤2%；

★（4）原子化器串联方式：火焰与石墨炉原子化器位于同一光程或原子化器切换方式：火焰与石墨炉原子化器的全自动切换

5、自动进样器系统(集火焰自动进样器和石墨炉自动进样器一体化进样器）：

▲（1）每次进样前对样品管进行自动清洗。

（2）输入进样器气体压力小于0.2MPa时，清洗功能失败，并给予界面提示。

（3）水平调节实现样品管在石墨管内的准确定位。

（4）支持整机自动浓缩功能。

（5）每次最多可以添加3种改进剂。

▲(6) 样品盘杯位数：可提供详细参数对比；

▲(7) 进样范围：5μL以上；

▲(8) 进样重复性：1%；

6、数据处理：

（1）实现火焰原子化器和石墨炉原子化器自动切换，仪器安全自动报警与保护，实时显示吸光度值，测试数据自动计算与显示；采用向导的方式对测量元素设置，自动完成8只元素灯的切换及寻峰工作。

（2）浓度计算方式：曲线拟合法,标准曲线法,标准加入法, 内插法,相对标准偏差,相关信号实行自动采集,自动处理，可打印测试数据和最终分析报告,能够使用Excel软件进行编辑,所有数据均以数据库形式管理,可自动计算相对标准偏差,相关系数，绘制标准曲线，自动计算样品浓度及样品实际浓度；

（3）数据打印与存储方式：元素灯的波谱图打印、分析工作曲线打印、样品分析参数及结果打印。

★二、主要配置：

- 火焰/石墨炉全自动切换一体机型原子吸收分光光度计主机1套；

- 原子吸收光谱控制软件1套；

3、自动无油超静音空气压缩机（带空气过滤装置）1套；

4、空心阴极灯（铜、汞、锰、镉各1只）；主机可同时放置8只灯；

5、自动控温冷却循环水装置1套；

6、火焰/石墨炉一体机自动进样器1套；

7、电脑1套；

8、激光打印机1套；

9、高纯乙炔气（含钢瓶、减压阀）1瓶；

10、高纯氩气（含钢瓶、减压阀）1瓶；

11、石墨管10支

三．其他要求

1.生产厂家须在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可；仪器在调试通过后必须有12个月的保修期，且终身维护；须免费现场为用户培训至少2名熟练操作和维护人员。

★2.广东省内设置有办事处。

3.提供产品的厂家需具备全国分析检测人员能力培训委员会颁发的培训资质（NTC）。

4.提供原子吸收分光光度计生产厂家授权书、售后服务承诺书、参数证明函（盖章）。

附件6（分标5）

食品安全分析仪参数

1    测量范围： 0-4.500Abs。

2    测量方法： 动力学法（速率法）、酶抑制率法（两点法）、酶联免疫法（终点法）。

3    计算模式： 吸光度、阀值、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、百分比对数、对数曲线、指数曲线、幂曲线。

★ 4    检测通道： 8个独立的检测通道，同时分析96个样品、12种不同的检测项目。

5	波    长：	配置410、450、492和630nm 4个波长，最多可配置8个。

★6    分 辨 率： 0.001A（显示），0.0001A（内部计算）

7    重 复 性： ≤0.1%

8    显    示： 大屏幕液晶显示，全中文图形化界面

9    操作方式： 触摸屏操作。

▲ 10   预设项目： 机内预设20种以上检测项目，至少包括农药残留、有机磷类农药总量、氨基甲酸酯类农药、除草剂类农药、瘦肉精、莱克多巴胺、孔雀石绿、苏丹红、恩诺沙星、黄曲霉毒素、氯霉素、己烯雌酚、呋喃妥因、呋喃唑酮、磺胺喹噁啉、磺胺二甲基嘧啶、磺胺对甲氧嘧啶、甲基睾丸酮、磺胺五残留、磺胺三残留等。

11	存    储： 可存储100个以上检测项目，10000个以上测试结果。

附件7（分标5）

微波消解仪参数

技术参数：

1、微波频率：2450MHz。

★2、采用非脉冲微波功率自动变频控制，微波功率随反应温度和压力精确闭环控制。满足≥8个消解罐消解\萃取工作。

3、微波炉腔：工业级专用微波炉腔。

★4、防爆安全炉门：弹出式缓冲安全防爆平移炉门，炉门双重锁定自检系统。

5、温度、压力双重控制，并且同时控制。。

★6、主控罐温度控制系统：插入式高精度铂电阻温度传感，测温范围：0-300℃, 控制精度±0.1℃，显示精度±1℃。

★7、主控罐压力控制系统：压电晶体压力传感，控压范围：0-15MPa (2200psi)，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.1MPa。

8、全罐压力监控，超压自动泄压，定量值可调

9、消解转子360°连续旋转：温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转。

10、液晶屏实时显示压力、温度、时间、微波功率以及工步等；曲线显示包括：反应罐内温度和压力随时间上升爬坡曲线。仪器可储存至少50种应用方法，同时可以自动编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法。

11、主被动安全保护反应罐泄漏切断、罐体位置异常和操作顺序颠倒报警等。

12、防腐蚀离心式风机，15分钟内从200℃降到60℃。

13、配套电加热赶酸仪1台：要求如下：

1、采用PID控温技术，温度稳定性±1℃。

★2、同时加热8个样品。

3、整机具有过压、过流、过热等多重保护。

4、采用铸铝深孔加热。

5、最大功率：1600W

6、最高温度：250℃

★7、控温精度达到：±1℃

★8、孔径：39mm

高强度框架式消解罐技术参数：

★1、最大批处理样品数：8

2、消解转子结构：每个消解罐独立框架结构

★3、样品反应罐外罐：宇航复合纤维材料防爆外罐。耐压10000psi，耐温600℃

4、样品反应罐内罐：进口TFM材料

5、每个反应罐容积：100ml

6、最高设计压力： 15 MPa (2250psi)

7、最高工作压力：5.0MPa (800psi)

8、最高设计温度：300℃

9、最高工作温度：250℃

★标准配置：

密闭式微波消解/萃取工作站                1台

压电晶体压力传感器1套                   1 套

高精度铂电阻温度传感器                   1 套

高压微波反应罐                          6 套

（其中：温压双控主控罐                  1 套

宇航复合纤维外罐                        6 套

微波反应内罐总成（TFM）                6 套）

可装载8个消解罐的转盘架                1 副

12孔溶样杯架                            1 个

工具盒（其他附件若干）                   1个

固定力矩操作工具                         1套

售后服务：

1、在广东有专门的技术应用支持工程师。免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，厂家提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行操作使用培训；

2、质保期：质量保证期一年，终身维修；

综合要求：

操作软件权属清晰，官方认可的微波工作站软件（提供软件产品登记证书和软件产品著作权证书）；达到CE安全要求（提供CE证书）。

附件8（分标5）

|  |  | 化学试剂一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 95%酒精 | 95%乙醇，AR500ml | 10 | 瓶 |  |
| 2 | 柠檬酸铵 | AR500g | 5 | 瓶 |  |
| 3 | 溴百里香酚蓝 | ind 25g | 5 | 瓶 |  |
| 4 | 氨水 | GR500ML | 20 | 瓶 |  |
| 5 | 硫酸铵 | AR500ML | 20 | 瓶 |  |
| 6 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠 | AR25g | 5 | 瓶 |  |
| 7 | 4-甲基-2-戊酮 | AR500ML | 10 | 瓶 |  |
| 8 | 标准溶液 | 4种（各100ml，1000ppm) | 1 | 批 | 铜、汞、锰、镉标准溶液 |
| 9 | 乙腈 | 色谱纯500ml | 20 | 瓶 |  |
| 10 | 氯化钠 | 优级纯500g | 10 | 瓶 |  |
| 11 | 无水硫酸钠 | 分析纯500g | 10 | 瓶 |  |
| 12 | 二氯甲烷 | 色谱纯500ml | 20 | 瓶 |  |
| 13 | 正己烷 | 分析纯500ml | 20 | 瓶 |  |

附件9（分标5）

| 实验器皿一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 滤纸 | 直径12.5CM | 10 | 包 |  |
| 2 | 烧杯 | 100ML | 20 | 个 |  |
| 3 | 烧杯 | 250ML | 5 | 个 |  |
| 4 | 表面皿 | 直径7CM | 10 | 个 |  |
| 5 | 表面皿 | 直径11CM | 10 | 个 |  |
| 6 | 容量瓶（白色） | 10ML | 20 | 个 |  |
| 7 | 容量瓶（白色） | 25ML | 20 | 个 |  |
| 8 | 容量瓶（白色） | 50ML | 20 | 个 |  |
| 9 | 容量瓶（白色） | 100ML | 20 | 个 |  |
| 10 | 容量瓶（白色） | 250ML | 20 | 个 |  |
| 11 | 容量瓶（白色） | 500ML | 20 | 个 |  |
| 12 | 容量瓶（白色） | 1000ML | 10 | 个 |  |
| 13 | 容量瓶（棕色） | 100ML | 10 | 个 |  |
| 14 | 容量瓶（棕色） | 250ML | 10 | 个 |  |
| 15 | 刻度移液管 | 1ML | 10 | 支 |  |
| 16 | 刻度移液管 | 2ML | 10 | 支 |  |
| 17 | 刻度移液管 | 5ML | 10 | 支 |  |
| 18 | 刻度移液管 | 10ML | 10 | 支 |  |
| 19 | 移液管 | 25ML | 5 | 支 |  |
| 20 | 分液漏斗 | 125ML | 3 | 个 |  |
| 21 | 吸耳球 |  | 3 | 个 |  |
| 22 | 量筒 | 10ML | 5 | 个 |  |
| 23 | 量筒 | 25ML | 5 | 个 |  |
| 24 | 量筒 | 100ML | 5 | 个 |  |
| 25 | 玻璃滴管及吸头 |  | 10 | 支 |  |
| 26 | 漏斗 | 直径90MM | 10 | 个 |  |
| 27 | 漏斗 | 直径60MM | 10 | 个 |  |
| 28 | 称量纸 | 75*75 | 5 | 包 |  |
| 29 | 不绣钢药匙 | 22CM | 5 | 支 |  |
| 30 | 锥形瓶 | 100ML | 20 | 个 |  |
| 31 | 锥形瓶 | 250ML | 20 | 个 |  |
| 32 | 硅胶锥形瓶塞 | 250ML | 5 | 个 |  |
| 33 | 精密PH试纸 | K | 10 | 包 |  |
| 34 | 漏斗架 | 4孔 | 3 | 个 |  |
| 35 | 酒精温度计 | 100度 | 2 | 支 |  |
| 36 | 水银温度计 | 500度 | 2 | 支 |  |
| 37 | 具柄塑料量杯 | 1000ML | 5 | 个 |  |
| 38 | 真空硅胶(真空脂) | 50G | 1 | 个 |  |
| 39 | TiP(管咀) | 1000-5000ul，100个/pk | 1 | 包 |  |
| 40 | TiP(管咀) | 20-200ul，400个/pk | 1 | 包 |  |
| 41 | 鸡心瓶 | 200ML | 10 | 个 |  |
| 42 | 离心管 | 80ML | 80 | 个 |  |

附件10（分标5）

| 实验家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） |  |  | 单位 | 数量 | 说明 |
|  |  | L | W | H |  |  |  |
| 气相色谱室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 5400 | 900 | 850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面。 |
| 2 | 气瓶柜 | 900 | 500 | 1800 | 台 | 1 | 全钢结构 |
| 3 | 万向罩 |  |  |  | 套 | 2 | PP材质 |
| 原子吸收室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 5400 | 900 | 850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面。 |
| 2 | 气瓶柜 | 900 | 500 | 1800 | 台 | 1 | 全钢结构 |
| 3 | 原子吸收罩 | 450 | 450 |  | 台 | 1 |  |
| 理化实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 8700 | 750 | 850 | 台 | 1 | 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面。 |
|  | 水盆及三口水龙头 |  |  |  | 套 | 4 | PP材质 |
|  | 中央台 | 3750 | 1500 | 850 | 台 | 3 | 全钢结构，12.7mm厚实芯理化板台面。 |
|  | 试剂架 | 3050 | 400 | 450 | 组 | 3 | 钢玻结构，两层玻璃层板 |
| 2 | 通风柜 | 1800 | 850 | 2350 | 台 | 1 |  |
| 3 | 洗眼器 |  |  |  | 台 | 3 | PP材质 |
| 4 | 紧急冲淋器 |  |  |  | 台 | 1 | 不锈钢材质 |

附件11（分标5）

|  |  | 通风系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 离心风机 | 1.转速：2900r/min 2.流量：1500m3/h 3.全压：125-184Pa 4.功率：0.09-0.18KW | 台 | 1 |
| 2 | 轴流风机 | 1.转速：2900r/min 2.流量：1500m3/h 3.全压：125-184Pa 4.功率：0.09-0.18KW | 台 | 2 |
| 3 | 通风及电气控制安装 |  | 项 | 1 |

商务要求★

一、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件规定，不得收取任何费用。

二、质量要求

货物需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

三、产品验收：

（一）设备验收（货物中含设备安装的）

1.安装设备质量若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合磋商文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③设备来源国家官方标准。

3.安装设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（二）货物验收（不含设备安装的）

1.按规定要求进行验收，产品质量若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.中标方应保证合同产品是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

3.中标方应向采购人提供产品合格文件。

4.技术服务：中标方服务人员到达使用单位后，与用户人员一起开箱清点货物。

四、产品服务：

叉车、分拣线及生产用具类（分标3）

1.免费负责送货上门、安装调试、培训操作人员。

2.在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3.在质量保证期外发生的质量问题，由中标方负责解决，采购人应支付相应的费用。

4.中标人对所提供设备提供终身维修，质保期后的服务，只收取更换零部件的成本费。

5.从设备最终验收投入使用之日起，故障响应要在24小时内。中标人接到报障须立刻响应，24小时内到达现场服务，24小时内作出处理。如果设备故障在检修48小时后仍无法排除，则质保期和免费维修期相应顺延。

6.所投标的设备是全新的(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准。并提供零配件、易损件、耗材等日常维护必须品价目表。

7.所有设备在所投项目的用户指定地点收货及安装，用户只提供水、电及气源,其余所有附件由中标方提供

检测仪器类（分标5）

1.免费负责送货上门、安装调试、培训操作人员。

2.在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3.在质量保证期外发生的质量问题，由中标方负责解决，采购人应支付相应的费用。

4.中标人对所提供设备提供终身维修，质保期后的服务，只收取更换零部件的成本费。

5.从设备最终验收投入使用之日起，故障响应要在24小时内。中标人接到报障须立刻响应，24小时内到达现场服务，24小时内作出处理。如果设备故障在检修48小时后仍无法排除，严重影响使用的，中标人应在一个星期内免费提供备用设备直到故障修复。

6.所有设备在所投项目的用户指定地点收货及安装，用户只提供水、电及气源,其余所有附件由中标方提供。

7.所投标的设备是全新的(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准。并提供零配件、易损件、耗材等日常维护必须品价目表。

五、交付时间及地点

1.交付时间：自签订合同之日后，按采购人指定交付期限内交付使用或安装调试完毕。

2.交付地点：采购人指定地点。

六、付款方式、时间和条件

1. 1.付款方式：合同签订后 5工作日内招标人凭相应的增值税专用发票及支付申请向中标人支付合同金额20%的预付款，标段货物验收合格并交付正常使用后15个工作日内，招标人凭已验收货物的全额增值税专用发票，及支付申请向中标人支付已验收货物总额的75%支付货款，余下的5%于质量保证期届满之日起15个工作日内凭支付申请一次性支付完毕（不计利息）。

七、其他要求

报价要求

（1）结算价包含税费、多媒体设备加工费及磋商文件要求的所有相关服务的费用。投标人应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。

（2）投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

(3) 投标人须对项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。