招标项目采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

6.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

7.本项目技术参数及性能（配置）要求中标注“▲”项为必须满足，否则投标无效，非“▲”项条款发生负偏离的，作扣分处理。

A分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 二极管阵列液相色谱（液相色谱系统） |  | 1 | 台 | （一）总体要求 1.该系统由：四元梯度泵、脱气机、自动进样器、柱温箱、二极管阵列检测器、示差折光检测器，原装色谱工作站组成。 ▲2.为了便于日后升级跟扩展，要求四元梯度泵、自动进样器、二极管阵列检测器、示差折光检测器，四个模块之间必须为分体式模块化设计，必须相互间完全独立，既可堆叠使用，也可根据需要分开单独使用，如果是一体机式设计则视为不满足。 3.每个模块均为前面板掀开方式，便于维护跟操作。 4.各个模块之间的连接通讯方式为CAN连接方式。 5.所有模块均设有漏液传感器，自动漏液检测跟报警。 6.所有模块外盖均可回收利用，拆装迅速方便，而且利于通风跟散热。 （二）四元泵系统 ▲1.四元泵，在线柱塞清洗，为保证脱气效果，要求内置真空脱气机，如果是分体式脱气机则视为不满足。 ▲2.串联式双柱塞往复泵，不接受并联方式，不接受皮带传动，20-100 uL自动连续可变冲程设计。 3.流量范围：0.001~10.0ml/min，递增率0.001ml/min； 4.流量精度：<0.07%RSD 5.压力范围：0-400bar 6.压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min流量时，＜1.3%或＜0.3Mpa。 7.梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%。 8.混合精度：＜0.2%SD或＜0.04min SD。 ▲9.系统延迟体积：600ul。 ▲10.入口主动电磁阀设计，可根据使用流动相种类自动调节，可以确保使用高盐流动相时不会发生堵塞，如果是被动阀设计则视为不满足。 （三）在线真空脱气机 1.流速：10mLmin每个流路。 2.通道：四个独立通道。 3.pH 范围：1～14。 4.内部材料：PTFE。 （四）自动进样器 ▲1.可进行编程进样，具备柱前衍生化，柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式。 2.样品容量：不小于130位（2ml样品瓶） 3.进样范围：0.1~100μL，多次进样模式可达1500μL。 ▲4.进样精度：< 0.25% RSD ▲5.交叉污染：<0.004% 6.最小取样体积：0.1mL。 ▲7.控制功能：必须为高精度的计量泵取样，不接受定量环取样 ▲8.最高耐压：600bar （五）柱温箱 ▲1.为保证结果的稳定性和准确性，要求柱温箱集成在自动进样器内部，即柱温箱与自动进样器为一体式设计，如果是分体式设计则视为不满足。 2.温度范围：高于环境温度5℃-80℃ 3.控温准确度：± 0.5℃ 4.温度稳定性：±0.1˚C 5.柱箱容积：2根300mm的色谱柱 （六）二极管阵列检测器 ▲1.采样速率不低于：120Hz ▲2.可编程狭缝(1,2,4, 8 nm)可快速优化灵敏度， 线性和光谱分辨率。 3.使用内置数据恢复卡(DRC) ，确保数据永不丢失－防止仪器和计算机通讯意外中断时的数据丢失。 4.流通池和灯的射频标签(RFID tags)，具有数据追踪能力。 ▲5.光学元件：1024对二极管 6.±0.06×10-5 AU （波长230nm，1ml/min甲醇） 7.小于0.5×10–3 AU / hr（230nm，1ml/min甲醇） （七）示差折光检测器： ▲1.短期噪音：±1.25×10-9RIU； ▲2.漂移：200×10-9RIU/h； 3.示差折光范围：1.00–1.75RIU； 4.流通池：8 µl，最大耐压5bar，最大流量：5ml/min； 5.温度范围：室温+5℃-55℃； 6.最大采样速率：不低于70Hz； 7.pH 范围：2.3–9.5； 8.阀功能：自动排气阀和自动溶剂回收阀。 （八）色谱工作站： 1.工作站硬件，1套 2.原装正版操作软件，带独立光盘，Windows 操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析），全中文的操作界面以及所有在线帮助 3.免费提供独立的方法转换软件，即自动模拟和计算常规方法和快速方法的条件转化。 4.免费提供独立的仪器诊断和监测软件（独立于色谱工作站），全面诊断测试所有模块，并记录归档。 5.远程仪器控制功能，可从连接到服务器的任何控制面板中配置和启动仪器。 6.全新报告方式，批处理浏览色谱图，能够快速组织和查看结果。 7.自动分析功能，可自动采样. 数据处理和生成报告。 （九）配置要求： 1.四元梯度泵(含在线真空脱气机)，1套。 2.不小于130位自动进样器，1套 3.原装工具配件，1套 4.原装柱温箱，1套 5.二极管阵列检测器，1套 6.示差折光检测器，1套； 7.原装色谱工作站软件，1套 8.备品备件：C18色谱柱4.6×150mm，4µm，1根；Eclipse Plus C18，4.6×100mm，3.5µm，1根；ZORBAX SB-C18，4.6×250mm，5um，2根。样品瓶500个，瓶盖带隔垫500个，过滤白头25个，连接接头20个，柱塞杆密封垫2个，PEEK材质1/16 英寸手紧接头2包，金属两通2包；PEEK材质1/16 英寸管线1.5 m，管线切割器1个，溶剂瓶4个； 9.设施配套：实验室控温装置1台（包安装），15至20m2用移动除湿机1台，高密度PP三节万向抽气罩1个（包安装），实验室圆凳2张。 10.净气型储药柜1套，包含： （1）净气型储药柜主机，1台（容积：≥350L，可放置80瓶500ml的试剂，空气处理量：≥0-677m³/h，可自动监测VOC排放浓度）； （2）配套过滤器，1套； （3）配套三块PP层板（带盛液盘）； （4）配套双重安全门锁（含钥匙）； （5）配套无人值守功能模块； （6）配套风机调速功能模块； （7）配套VOC排放监测模块； 11.工作站硬件，1套 （十）商务及技术服务要求： 1.生产商在中国具有非常完善售后服务体系； ▲2.在广西设有不低于一个专业的维修站，常驻工程师不少于4人； 3.在中国国内应设有不少于三个专业培训中心，常年开班，方便任何时候参加培训。仪器自验收合格之日起一年内安排采购人不少于两名技术人员在国内培训中心5天/人的免费培训（包括上机操作），差旅费采购人自理； 4.免费对采购人的操作人员现场进行基本的使用及维护培训（包教会），培训内容为仪器设备应用、维修、保养等方面，培训时间不少于2天； 5.免费保修一年，终身维修； 6.设有专业的业务800、400免费电话和800免费传真； 7.设有专门的色谱柱应用专家，帮助采购人正确地选择色谱柱，提高分析能力。 ▲（十一）如所投产品为进口产品,投标文件中必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。 |
| 2 | 顶空进样气相色谱（气相色谱系统） |  | 1 | 台 | （一）柱温箱： 1.温度：室温+4℃至450℃；带液氮冷冻装置：-80℃至450℃；带二氧化碳冷冻装置：-40℃至450℃ ▲2.温度设定精度：0.1℃ ▲3.最大升温速率：120℃/min，最高可拓展至：1200℃/min。 4.最大运行时间：999.99min 5.程序升温：20阶21平台，可程序降温 6.可在3.5min内，从450℃降温到50℃ 7.温度精度：室温每波动1℃，柱温箱的温度波动＜0.01℃ 8.双通道柱流失补偿 （二）系统功能： ▲1.可同时支持：2个进样口，4个检测器，4种检测器信号 ▲2.最多可安装8个EPC模块，可控制19个EPC通道 3.对毛细管柱的 EPC 支持4种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力（三个梯度）、恒定流速或梯度流速（三个梯度）、计算色谱柱平均线速度。 ▲4.具有不小于7 英寸电容式触摸屏界面，可实时访问仪器状态、配置和流路信息，支持远程IE浏览监视仪器状态。 ▲5.仪器具有至少6个气相色谱柱智能钥匙和3个USB 端口，同时支持至少3根USB色谱柱使用记录； ▲6.系统具有自动检漏功能，可自动锁定漏气的准确位置，并以直观的文字形式直接显示在软件界面上，而非故障码形式。 （三）分流/不分流进样口： 1.可以用于50um到530um的色谱柱 2.分流比最大可到7500:1 3.具备载气节省模式，有利于减少气体消耗量，且不影响分析性能。 ▲4.快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，方便使用和维护。 5.具有EPC功能，气路的压力、流量分流比可键盘输入。 6.高温度400℃。 7.压力范围：大于1020Kpa(即大于145psi) ▲8.电子控压精度：0.001 psi（千分之一psi，作为验收指标，在仪器触摸屏面板上，气体压力以psi为显示单位下，必须在小数点后面第3位上波动）。 9.标配有脉冲分流/不分流进样技术，液体进样量达5ml 10.可适用高达1.2mm直径的柱 11.背压设计允许独立调节分流，载气气路和隔膜吹扫气路不影响柱气路；0~30psi柱头范围； 12.温度范围到400℃，10℃增量； 13.不分流吹扫时间变化单位0.01min可调； 14.流量范围：对于氮气，0~200ml/min；对于氢气或氦气，0~1250 ml/min； 15.压力传感器：精度：<满量程的±2%；重复性：<±0.05 psi；温度系数：<±0.01 psi/℃；漂移：<±0.1 psi/6 months 16.流量传感器：精度：<±5%；重复性：<±0.35%；温度系数：<±0.20 mL/min/℃（对于He或 H2）；<±0.05 mL/min /℃（对于N2或Ar/CH4） （四）自动进样器： 1.进样体积0.1 ul~50.0 ul范围 ▲2.样品位数：不少于16位 3.进样量线性：≥99% 4.直接可以柱头进样在250/320/530 um毛细柱 5.自动进样针可以自行调节进样深度 6.多台气相色谱仪方便互用 7.可实行快速进样，进样速度0.1 sec 8.拆卸方便，更换自动进样器无需重新安装 9.重叠进样，节省时间，提高效率 （五）检测器： 1.独立加热区，不包括柱温箱：8个（2个进样口、3个检测器和3个辅助）。 2.所有的检测器均配有电子压力控制和电子开/关控制气路。 3.大气压和温度变化自动补偿 ▲4.保留时间重现性<0.008%或0.0008min ▲5.峰面积重现性< 0.5% RSD 6.准确度：<±3 mL/min NTP 7.重复性：<±0.35% 8.氢火焰离子化检测器（FID）： （1）所有气路均为电子压力/流量控制；（2）可用于毛细柱和填充柱；（3）最高操作温度450℃；（4）具有火焰熄灭监测功能和自动重新点火功能； ▲（5）最低检测限（十三烷）：< 1.2 pg C/s； （6）线性动态范围：>107； ▲（7）数据采集速率：≥1000Hz； （8）流量：Air：0－800ml/min、H2：0－100ml/min、尾吹气（N2或He）：0~100ml/min； 9.微池电子捕获检测器（μ-ECD）： （1）所有气路均为电子压力/流量控制； （2）安装阳极吹扫，防止污染； （3）最高操作温度400℃； （4）补偿气：氮气或氩气； （5）电子源：<15 mCi 63Ni； ▲（6）最低检测限：< 3.8 fg/mL（林丹）； ▲（7）动态范围：> 5×104（林丹）； （8）数据采集速率：50Hz； ▲（9）为最大限度减少污染，要求该检测器必须为隐藏阳极和大体积流速设计，检测器微池体积必须小于160 uL。 （六）其他性能： 1.时间编程 2.仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录 3.早期维护反馈功能，能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示。 4.独特的远程诊断功能、错误检查和显示功能。 5.软件图象化，灵活简单，操作易学。 6.系统适用性验证服务。 7.保留时间锁定功能，使得不同仪器之间、不同长度的色谱柱之间、不同实验室之间，同一物质的保留时间误差保持在百分之几，甚至千分之几分钟之内。可据此自建保留时间锁定谱库。 ▲8.为方便实验室后续升级，要求单套软件可同时控制两台气相色谱仪。 （七）顶空进样器： ▲1.样品处理：12位样品瓶容量，1个加热位，铝块样品瓶加热炉，最高可升级为111个样品位，12加热位。 2.可对样品瓶独立加压 3.可使用10ml、20ml或22ml的钳口或罗纹口样品瓶，10ml的样品瓶不需要转换座。 4.峰面积重现性：<1%RSD 5.电子压力控制精度：0.001psi 6.平衡温度：达300℃ 7.样品环和传输管温度：达200℃ 8.具有多次顶空萃取功能，多达100次连续萃取。 9.顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式。标配的全电子气路技术，可以采用软件对仪器进行全面控制（顶空瓶压和GC 柱头压可以独立控制） 10.不论采用什么样的顶空条件，气相色谱柱都可以选择50 到530μm 的规格 11.化学惰性的样品流路 12.在每次分析间隔全自动地吹扫样品和放空管线 ▲13.为保证数据分析的一致性，要求顶空进样器与气相色谱仪主机为同一品牌，同一厂家生产，可用本台气相色谱仪主机操作软件直接控制顶空进样器，如果是额外的第三方软件控制，则视为不满足。 14.使用压盖方式进行密封，不采用旋紧方式密封；采用加持方式进行样品瓶转移，不采用磁铁吸引方式转移。 （八）配套前处理设备（全自动平行浓缩仪）： 1.利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩； 2.批量处理能力：可30个样品同时进行浓缩； 3.浓缩管体积：10ml-80ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选； ▲4.浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离大于10cm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气； 5.氮吹针升降模式可选择：手动控制升降或自动升降； 6.气体压力大小仪器根据软件设定自动调节，除了气源处的减压阀，仪器使用无任何需要手动调节的压力阀； ▲7.每排氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，出去口气流大小有软件直接设定，气流大小不受开启通道数的影响； 8.氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换； 9.可视玻璃窗设计，用户可随时观察浓缩状态，浓缩仪前部开窗控制并具有照明功能，浓缩过程可视，无须拿出杯子后观察是否浓缩到期待体积的繁琐操作； ▲10.具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作； 11.加热模块采用电动抽屉方式，方便进行试管架或试管的拿取或更换； 12.1.水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快； 12.2.显示值基本误差：小于0.5%； 12.3.控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温-100℃； 13.样品架与加热模块分体式设计，可不拆卸任何部件的情况下手动进行样品架的更换，10位样品架、12位样品架、30位样品架可选； 14.可同时放置80mL试管和20mL试管进行浓缩，同时处理不同体积的样品； ▲15.浓缩过程中具有锁定功能：浓缩时抽屉自动关闭实现锁定功能，暂停或结束时抽屉可自动打开，氮吹针可自动升降或复位； 16.具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全； 17.操作系统：简单易用，人性化设计，可通过手机、PAD等设备进行方法的编辑、修改、控制等。 （九）配置要求： 1.气相色谱仪主机，1套 2.分流/不分流进样口，2个 3.氢火焰离子化检测器（FID），1个 4.微池电子捕获检测器（μ-ECD），1个 5.液体自动进样器，1套 6.顶空进样器，1套 7.气相色谱仪安装工具包，1套 8.进样口高级绿色隔垫，50片 9.不粘连O型环，10个 10.柱螺帽，2个 11.2ml样品瓶（含盖、垫），100个 12.色谱柱HP-5 30m、0.32mm、0.25um，2根 13.备用分流/不分流衬管，1包 14.备用自动进样针，1支 15.1/8 英寸铜管，50英尺 16.1/8英寸的铜管接头，1包 17.载气过滤器，除氧/水，1包 18.原装色谱工作站软件，1套 19.配套前处理设备（全自动平行浓缩仪）： （1）全自动平行浓缩仪主机，1台； （2）30位氮吹模组，1套； （3）水浴加热模组，1套； （4）试管架，1套； （5）20ml试管（50个/包），1包； （6）控制软件，1套； （7）平板控制器，1台。 20.工作站硬件，1套 21.氮气钢瓶/减压阀，1套，不锈钢单瓶钢瓶推车1个。专用氮气钢瓶气柜1个（可存放1瓶氮气） 22.氢气发生器（电解水），1台。 23.空气发生器（无油），1台。 24.设施配套：实验室控温装置1台（包安装），15至20m2用移动除湿机1台，高密度PP三节万向抽气罩1个（包安装）。 （十）商务及技术服务要求： 1.生产商在中国具有非常完善售后服务体系； ▲2.在广西设有不低于一个专业的维修站，常驻工程师不少于4人； 3.在中国国内应设有不少于三个专业培训中心，常年开班，方便用户任何时候参加培训。仪器自验收合格之日起一年内安排用户单位不少于两名技术人员在国内培训中心5天/人的免费培训（包括上机操作），差旅费用户自理。 4.免费对采购人的操作人员现场进行基本的使用及维护培训（包教会），培训内容为仪器设备应用、维修、保养等方面，培训时间不少于2天； 5.免费保修一年，终身维修； 6.设有专业的业务800、400免费电话和800免费传真； 7.设有专门的色谱柱应用专家，帮助用户正确地选择色谱柱，提高分析能力。 ▲（十一）如所投产品为进口产品,投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。 |
| 3 | 荧光分光光度计 （荧光光谱仪） |  | 1 | 台 | ▲1.光源：闪烁式氙灯，脉冲半峰宽小于2微秒，功率相对于连续发光时的75KW，氙灯必须只在工作时才闪烁； 2.光源：10年免费质保； ▲3.超低杂散光的切尼－特纳型单色器，水平狭缝光路，采用标准比色皿（1cm光程）测试样品量最少体积0.5mL； ▲4.光栅：激发光栅：30×35mm，1200L/mm，闪耀波长370nm；发射光栅：30×35mm，1200L/mm，闪耀波长440nm。 ▲5.最大扫描速率：24000 nm/min，可在小于3秒钟时间内完成全波长扫描； 6.无需关闭样品室就可以测试荧光数据，样品体积大小不受仪器限制； 7.检测器：内置2个高灵敏度光电倍增管，检测器电压可以在400-1000V间任意设定； ▲8.波长范围：激发态：200-900nm零级可选；发射态：200-900nm零级可选； 9.波长精度：±0.5nm(541.92nm)； 10.波长重现性：±0.2nm； 11.灵敏度(水的Raman峰信噪比) ＞750：1 RMS，350nm激发，发射和激发狭缝为10nm，平均采样时间为1秒； ＞500：1 RMS，500nm激发，发射和激发狭缝为10nm，平均采样时间为1秒； 12.检出限：＜1.0pM荧光素(标准池)；＜10 pM荧光素(40UL微池)；＜25 Pm QBS(标准池)； ▲13.激发单色器标准配置4组自动滤光片，发射单色器标准配置5组自动滤光片，在扫描过程中软件自动选择合适的滤光片，以消除次级光和杂散光的影响。 激发：250～395nm，335～620nm，550～1100nm，695～1100nm； 发射：250～395nm，295～1100nm，360～1100nm，430～1100nm，550～1100nm以及3%的衰减片； ▲14.激发单色器和发射单色器滤光片轮总计有14个位置（Slots）。激发单色器6个，包括预装的4个滤光片、完全打开、完全关闭。发射单色器8个，包括预装的6个滤光片加衰减片、完全打开、完全关闭。 ▲15.狭缝宽度可调，激发/发射狭缝：1.5/2.5/5.0/10/20nm/10nm圆形狭缝。圆形狭缝用于测试微量样品。 ▲16.可以扫描荧光、磷光，测试磷光寿命可以达到微秒级。 17.可以自行选择中文软件或者英文软件，适用于Windows操作系统，可测试荧光、磷光. 生物化学发光，寿命测定，浓度测定，3D，等高线图等功能。用户可以定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。 18.配置要求： （1）荧光分光光度计主机，1套； （2）原装软件工作站，1套 （3）3ml荧光比色池，1对； （4）半导体控温系统，1套； （5）固体样品支架+粉末样品池，1套； （6）滤光片9个，包含：激发4个（250～395nm，335～620nm，550～1100nm，695～1100nm）；发射5个（250～395nm，295～1100nm，360～1100nm，430～1100nm，550～1100nm） （7）工作站硬件，1套 （8）软件手册，1套； （9）全中文教学光盘，1张； （10）设施配套：实验室控温装置1台（包安装），高密度PP三节万向抽气罩1个（包安装），实验室圆凳2张。 ▲19.如所投产品为进口产品，投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。 |
| 4 | 紫外分光光度计（紫外-可见分光光度计） |  | 1 | 台 | 1.单色器：Czerney-Turner单色器设计； ▲2.光源：脉冲氙灯，30 亿次闪烁的超长寿命，光源必须只在测试时才点亮，如果是传统的氘灯或钨灯光源设计，则视为不满足； 3.波长范围：190～1100nm； 4.光度范围：±3.3Abs； 5.光度精度：±0.005A(使用NIST930 滤光片在1.0Abs )； 6.基线平滑度：±0.001Abs； ▲7.最大扫描速率：24000 nm/min； ▲8.室光免疫，无需关闭样品室就可以测试数据，如果测试数据时需要关闭样品室，则视为不满足； 9.最少测试样品量：5μL； ▲10.可配置光纤耦合测量探头，直接测量液体样品，无需使用比色皿即可在极短时间内获得准确的结果。 11.用户可以自行选择中文软件或者英文软件，适用于Windows操作系统，具有波长扫描. 浓度测试. 动力学. 扫描动力学以及仪器校准. 性能认证等功能。用户可以定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。 12.配置要求： （1）紫外可见分光光度计主机，1套； （2）原装软件工作站，1套； （3）10mm正方形石英比色皿，7个； ▲（4）不低于18联池支架，1套； （5）固体样品支架，1套； （6）积分球附件，1套 （7）工作站硬件，1套； （8）软件手册，1套； （9）全中文教学光盘，1张； （10）设施配套：15至20m2用移动除湿机1台，高密度PP三节万向抽气罩1个（包安装）。 ▲13.如所投产品为进口产品，投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。 |
| 质量标准：符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |  |  |  |
| 验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |  |  |  |  |  |
| 验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |  |  |  |
| 二、采购预算：人民币壹佰捌拾捌万元整（￥1880000.00） |  |  |  |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费包修），质保期内免费保修，终身维修。 |  |  |  |
| 售后及技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费安装调试合格，定期回访以及对设备维修，终身维护。 2.设有专门的应用专家，帮助用户正确地选择色谱柱，提高分析能力。 3.在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后1小时响应，12小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，中标供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 4.投标人提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 5.保修期内非用户原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。 6.设备维修或更换后其保修期相应顺延； 7.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修； 8.对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货时间：自签订合同之日起国产设备30天；进口设备90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕，使其具备验收条件。 交货地点：广西柳州市采购人指定地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1.本项目履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，项目验收合格满一年后退还（无息）。 2.本项目无预付款，全部货物交货完毕，验收合格，且采购人收到发票二十个工作日内一次性支付全部货款。 |  |  |  |
| 四、投标人的资信要求表（如有请提供） |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 1.投标人可根据第四章《评标办法及评分标准》中评审要素提供相关的证明材料。 2.投标人2016年以来获得有关行政机关部门颁发的与企业生产经营相关的奖项（提供证书复印件并加盖投标单位公章）。 |  |  |  |
| 能力或业绩 要求 |  | 投标人2016年以来同类产品销售业绩且无不良记录[以中标通知书和销售合同复印件为准]。 |  |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 1.本分标所有货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品，但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。） 2.投标须以人民币报价。 3.根据相关规定，进口货物若可办理免税，投标人在报价时不得将关税列入投标报价，如投标人将关税列入投标报价的，中标后采购人将不予支付。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目“第1项二极管阵列液相色谱”和“第2项顶空进样气相色谱”为核心产品，如提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |  |  |  |

B分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | ICP-OES（电感耦合等离子体发射光谱仪） |  | 1 | 台 | 一、工作条件： 除非在技术资料中明确说明，仪器系统中的所有部件都须符合下列要求： 1.1适于在气温+15℃～+35℃，相对湿度20-80％的环境条件下长期连续运行； 1.2适于在交流电源相电压为230V±10％，频率50/60Hz的中国电网条件下长期正常工作； 1.3配置的电器插头须符合中国相关标准，提供与插头相匹配的插座； 二、设备用途 主要应用于对用于对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析，包括： 2.1未知样品的快速定性分析； 2.2贵金属和矿物产品的高精密度分析； 2.3标准物质定值中主要成分的高精密度分析； 仪器以固体检测器为基础，由进样系统、高频发生器、等离子体炬、光路系统、检测器、分析软件和计算机系统组成，全自动控制，仪器监控仪表全部由计算机控制，任何仪器参数都不需要手动调节的高效电感耦合等离子体发射光谱仪。 三、技术规格与要求： 3.1技术规格 3.1.1进样系统 ▲3.1.1.1耐HF酸进样系统，耐： 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% (v/v) HF，30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品，作为验收指标。 ▲3.1.1.2位数100位以上快速分析自动进样器及配套的进样系统，分析速度100个样品/小时以上（测定17个元素以上，读数3次），平均约35秒/样品，作为验收指标。 3.1.1.3分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度不少于50万cps或cts。 3.1.1.4高精密度进样系统，矿物样品中主要成分的高精密度分析，1%以上含量的成分，6次分析RSD优于0.5%。 3.1.1.5有机物直接进样分析进样系统：无需雾室半导体控温和质量流量计加氧装置，即可进行煤油的直接进样分析。 3.1.1.6炬管、雾室和雾化器为一体式设计，从雾室到炬管无需任何管线连接，以减小样品分析时的记忆效应，安装和拆卸无需任何工具。 3.1.1.7雾室雾化器和等离子体具有独立腔室相互分隔，以减小等离子体温度对雾化器雾化效率的影响，以提高仪器的稳定性。 3.1.1.8蠕动泵具有智能快速冲洗功能，随时监测特定的谱线，直至其强度降低到设定值后才开始分析下一个样品。 3.1.2自激式射频发生器，频率≥27MHz，频率越大越好；功率：1000W~1500W，1W增量连续可调。功率稳定性优于0.1%。 3.1.3射频发生器射频辐射防护满足FCC管理规范Part 18的要求，同时符合EC和VDE 0871的B级射频辐射防护要求。在等离子体点燃的情况下，操作者依然可以安全地调节炬管的位置。 ▲3.1.4矩管垂直放置，等离子体观测方式有轴向和径向两种，在一次分析中可以采用轴向和径向两种观测方式，由软件控制全自动切换，并同时给出两种观测方式的测量结果。 ▲3.1.5 等离子体正常运行的氩气消耗总量小于10升/分钟或提供195L带液氩的液氩罐2瓶。作为验收指标。 3.1.6等离子体具有实时全彩色摄像系统，操作者在仪器的控制软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗。 3.1.7 系统类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(或棱镜)，波长范围：165-780nm。 3.1.8 检测器：具有CCD检测器2套。 3.1.9 在光学设计上采用全谱直读的设计，而且强光和弱光同时测量可以采用不同的积分时间，以避免检测器的损坏，表现在仪器的软件上为曝光时间和曝光次数自动确定，随样品中谱线的不同而自动变化，无需人工设置积分时间。 3.1.10具有紫外光与可见光独立分光系统。 3.1.11 软件必须具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术、单边实时背景扣除、双边实时背景扣除、无背景扣除功能，缺一不可。 3.1.12 具有全谱全读功能，在用户分析样品的同时，仪器自动采集所有元素的所有谱线（不少于6000条谱线），当用户需要查看分析方法中没有设置的元素时，只需在方法中增加需要查看的元素谱线，再处理数据即可获得结果，无需重新分析样品。 3.2性能指标，仪器安装验收按照下列的性能指标逐项进行。 3.2.1等离子体气（Plasma gas）流量 ≤ 9L/min。 3.2.2投标文件中须提供等离子体实时全彩色摄像系统，设置1/500秒、1/1000秒、1/2000秒摄像速度抓拍等离子体照片各一张。 3.2.3分辨率： 谱线半峰宽光学分辨率（nm） As 193.696≤0.006 Ni 231.604≤0.008 Ba 455.403≤0.025 Ni 341.476≤0.012 La 408.672≤0.020 3.2.4精密度（重复测量10次的相对标准偏差百分数，RSD%）： 谱线标准溶液浓度积分时间精密度（RSD%） As 193.696 5 mg/L 1秒 ≤1 Zn 213.856 1 mg/L 1秒 ≤1 Mn 257.610 1 mg/L 1秒 ≤1 La 379.478 1 mg/L 1秒 ≤1 Ba 455.403 0.1 mg/L 1秒 ≤1 Ba 493.408 0.1 mg/L 1秒 ≤1 3.2.5灵敏度（标准溶液单位浓度测量时仪器给出的谱线积分强度，以耐HF酸的进样系统）： 谱线标准溶液浓度积分时间灵敏度(单位：cps或cts) As 193.696 5 mg/L 1秒 5,000或大于五千 Zn 213.856 1 mg/L 1秒40,000或大于四万 Mn 257.610 1 mg/L 1秒300,000或大于三十万 La 379.478 1 mg/L 1秒250,000或大于二十五万 Ba 455.403 0.1 mg/L 1秒 500,000或大于五十万 Ba 493.408 0.1 mg/L 1秒300,000或大于三十万 3.2.6 轴向观测（水平观测）检出限：积分时间1秒，以10次空白溶液测量的3强度所对应的浓度计算检出限，所有下列检出限必须在同一个仪器参数下同时做出。 谱线标准溶液浓度测量检出限所用的空白检出限 Tl 190.801 1 mg/L 2% 硝酸溶液 ≤10 µg/L As 193.696 1 mg/L 2% 硝酸溶液 ≤10 µg/L Se 196.026 0.5 mg/L 2% 硝酸溶液 ≤10 µg/L Pb 220.353 0.5 mg/L 2% 硝酸溶液 ≤3 µg/L 3.2.7 径向观测（垂直观测）检出限：积分时间1秒，以10次空白溶液测量的3强度所对应的浓度计算检出限，所有下列检出限必须在同一个仪器参数下同时做出。 谱线标准溶液浓度测量检出限所用的空白检出限 As 193.696 5 mg/L 2% 硝酸溶液 ≤60 µg/L Zn 213.856 1 mg/L 2% 硝酸溶液 ≤2 µg/L Mn 257.610 1 mg/L 2% 硝酸溶液 ≤0.75 µg/L La 379.478 1 mg/L 2% 硝酸溶液 ≤3 µg/L Ba 455.403 0.1 mg/L 2% 硝酸溶液 ≤0.3 µg/L Ba 493.408 0.1 mg/L 2% 硝酸溶液 ≤0.6 µg/L 3.2.8 轴向观测背景等价浓度（BEC），BEC=空白强度×标准浓度/(标准强度-空白强度)：Cd 226 BEC ≤ 150 µg/L 3.2.9 径向观测背景等价浓度（BEC），BEC=空白强度×标准浓度/(标准强度-空白强度)：Mn 257 BEC ≤ 45 µg/L ▲3.2.10 快速瞬时信号分析：1秒钟内分析元素周期表中所有元素（不少于75个）500次以上，作为验收指标。 ▲3.2.11高精密度分析：以实时内标法分析As、Zn、Mn、La、Ba元素10次，这5个元素中的每个元素的测量RSD必须都小于0.1%，作为验收指标。 ▲3.2.12石墨消解器：不含金属成分，外壳由Kydex塑料制成，最大限度的减小了样品污染的可能。由涂敷特富龙的石墨块制成，其中平板加热器占了95%的面积，保证温度均匀性，并消除板上热点。适用于低于180℃的消解/加热方法。提供均匀的温度（板面上+/-1.0℃）控制。控制器：采用数字式控制器，具有可编程的特点，温度设置精度可达0.1℃、还包含有定时关机选项以及可编程循环结束时提示。可放置50mL离心管，24孔位。 四、配置要求 4.1具备以上技术规格与要求的高效等离子体发射光谱仪主机（包括便携式控制和数据采集处理系统）1套。 4.2等离子体全彩色监测摄像装置1套。 4.3双向观测外光路1套。 4.4节约氩气消耗等离子体的平板1套或195L高纯液氩罐2套。 4.5内置式水平4通道蠕动泵一套。 4.6可拆卸式炬管3套；刚玉炬管中心管3根。 4.7抗HF酸进样系统1套。 4.8同心雾化器、旋流雾室高灵敏度进样系统1套。 4.9快速分析自动进样器位数100位以上，1套。 4.10用于主机的循环水冷机一台。 4.11立式静音无油空气压缩机和空气过滤器1套或尾焰消除装置1套 4.12进样泵管48根，排废液泵管48根，各类O圈各一套，轴向观测窗一套，径向观测窗一套。 4.13多元素混标元素2瓶。 4.14氩气钢瓶（带减压阀）2瓶与配套气瓶柜1个。 4.15安装其它所需配件。 4.16工作站硬件，1套； 4.17设施配套：实验室控温装置1台（包安装），15至20m2用移动除湿机1台，不锈钢抽风罩带风机1个（包安装），实验室圆凳2张。 4.18石墨消解器（24孔）1套 五、商务及技术服务要求： 1.生产商在中国具有非常完善售后服务体系； ▲2.生产厂家在广西常驻工程师不少于2人； 3.在中国国内应设有不少于三个专业培训中心，常年开班，方便用户任何时候参加培训。仪器自验收合格之日起一年内安排用户单位不少于两名技术人员在国内培训中心4天/人的免费培训（包括上机操作），差旅费用户自理。 4.免费对采购人的操作人员现场进行基本的使用及维护培训（包教会），培训内容为仪器设备应用、维修、保养等方面，培训时间不少于2天； 5.免费保修一年，终身维修； 6.设有专业的业务800、400免费电话和800免费传真； 7.设有专门的ICP-OES应用专家，提高分析能力。 ▲六、如所投产品为进口产品,投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书与售后服务承诺书，否则投标无效。 |
| 2 | 快速比表面积与孔隙度分析仪 |  | 1 | 台 | 一、仪器构成 1.比表面积仪主机1台 2.工作站硬件，1套； 3.10L液氮罐1瓶，超静音手推车1个（尺寸：长×宽：730×490mm 承重150kg） 4. 高纯氦气气瓶1瓶，高纯氮气气瓶1瓶，减压阀2个。 5.不锈钢单瓶钢瓶推车1个。 6.配套气瓶柜1个。 7.设施配套：实验室控温装置1台（包安装），实验室圆凳2张。 二、技术规格与要求 1.测试范围：比表面积：0.01m2/g-无上限 2.独立的分析站，可以进行1个样品分析工作，满足超低比表面的分析。 3.仪器系统配备电子伺服控制阀，可精确控制抽真空速率，防止粉末沸腾。 4.分析系统压力传感器：分析站，P0管和配气管都必须有独立的高精度压力传感器。 5.自由体积校正采用He测量，确保自由空间的测试精度，饱和压力P0可以持续/间隔测量，输入或计算。 6.杜瓦瓶容积：2.75升杜瓦，提供不少于60小时的保温时间。 7.吸附质：N2，CO2等非腐蚀性气体 8.数据接口：以太网口连接主机和电脑的通讯数据线。 9.样品制备站：具有独立6位一体式样品脱气制备站，具有流动气体吹扫加热和抽真空加热两种方式，脱气温度：室温-400℃。 10.数据模型：单点或多点BET比表面积，Langmuir比表面积，平均孔尺寸和单点总孔体积，BJH介孔体积、面积和分布经典模型，t-plot微孔体积、微孔面积、外表面积，Dubinin-Radushkevich和Astakhov法，MP法，DFT密度函数理论。 ▲三、如所投产品为进口产品,投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。 |
| 质量标准：符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |  |  |  |
| 验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |  |  |  |  |  |
| 验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |  |  |  |
| 二、采购预算：人民币壹佰叁拾肆万元整（￥1340000.00） |  |  |  |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费包修），质保期内免费保修，终身维修。 |  |  |  |
| 售后及技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费安装调试合格，定期回访以及对设备维修，终身维护。 2.设有专门的ICP-OES应用专家，提高分析能力。 3.在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后1小时响应，12小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，中标供应商应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 4.投标人提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 5.保修期内非用户原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。 6.设备维修或更换后其保修期相应顺延； 7.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修； 8.对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货时间：自签订合同之日起国产设备30天；进口设备90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕，使其具备验收条件。 交货地点：广西柳州市采购人指定地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1.本项目履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，项目验收合格满一年后退还（无息）。 2.本项目无预付款，全部货物交货完毕，验收合格，采购人收到发票二十个工作日内一次性支付全部货款。 |  |  |  |
| 四、投标人的资信要求表（如有请提供） |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 1.投标人可根据第四章《评标办法及评分标准》中评审要素提供相关的证明材料。 2.投标人2016年以来获得有关行政机关部门颁发的与企业生产经营相关的奖项（提供证书复印件并加盖投标单位公章）。 |  |  |  |
| 能力或业绩 要求 |  | 投标人2016年以来同类产品销售业绩且无不良记录[以中标通知书和销售合同复印件为准]。 |  |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 1.本分标所有货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品，但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。） 2.投标须以人民币报价。 3.根据相关规定，进口货物若可办理免税，投标人在报价时不得将关税列入投标报价，如投标人将关税列入投标报价的，中标后采购人将不予支付。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目“第1项ICP-OES（电感耦合等离子体发射光谱仪）”为核心产品，如提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |  |  |  |

C分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 同步热分析仪 |  | 1 | 台 | 一、技术规格 ▲1.温度范围：室温~1600℃ ▲2.炉体：耐腐蚀炉体，垂直炉体结构，天平在下，顶部装样，方便操作，吹扫气流向与逸出气氛自然流向完全一致，适合联用分析 3.天平类型：电子天平 ▲4.样品称量范围：35 g 5.天平分辨率：0.1μg（全量程范围） 6.温度精度：±0.1℃（标准金属），多点温度校正 ▲7.热焓精度：±1%（标准金属） 8.升温速率：0~50K/min ▲9.DSC灵敏度：1μw 10.天平室内置电子恒温系统，温度稳定性±0.02℃ 11.内置智能基线校正技术，能自动修正与坩埚类型、气氛、升温速度等因素相关的浮力效应 12. 气体控制：内置3路输入2路输出的质量流量计，软件记录气体流量和控制气体自动切换 13.测试分析软件：中英文可自由切换的操作界面，使得用户快速，简便的掌握仪器，操作方便，软件可以实时控制和调整测试参数，且可以随时对结果进行分析控制。 二、配置清单 1.同步热分析仪主机，1套； 2.热分析仪器控制和数据分析软件：具有全内核中文汉化界面，能进行温度转变表征如玻璃化转变温度、相变，热焓等操作，同时能进行重量转变表征如分解温度，组份定量分析，热稳定性等，1套； 3.高温炉体，1套； 4.内置质量流量计，1套； 5.温度和热焓校正标样，包含8种样品，带证书，1套 6.TG-DSC样品支架，1套； 7.氧化铝坩埚，100套； 8.电脑1套：工作站硬件，1套； 9.设施配套：实验室控温装置1台（包安装）。 三、技术服务和培训 1.设备安装调试保证：收到用户安装仪器通知后，在两周之内，生产厂家安排安装工程师前往现场免费安装调试仪器。 2.保修期：安装调试验收合格之日起壹年。 3.售后服务：生产厂家在华南地区需设有固定的维修中心，针对设备故障，接到用户通知后4小时内响应，确定解决方案后，48小时内到现场维修。 4.分析软件终身免费升级，终生免费技术服务咨询。 5.设备安装后，生产厂家安装工程师为用户现场提供使用和维护培训。仪器使用6-8周后，用户可到生产厂家的应用实验室参加高级培训班，培训时间3天，免收培训费。 ▲四、如所投产品为进口产品,投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。 |
| 2 | 纳米粒度及ZETA电位分析仪 |  | 1 | 台 | 一、技术规格 ▲1. 粒度测量范围0.3nm-10um； ▲2. 采用非浸入式背反射技术； ▲3. 最小样品量：12µl； ▲4. 激光器：632.8nm，He-Ne，4mw; ▲5. 样品浓度范围：0.1ppm- 40% w/v ▲6. 采用APD(雪崩式光电二极管)检测器； ▲7. 测量角度为173°和13°，双角度； ▲8. 温度范围：0ºC to 120ºC，可以测量粒度随温度变化的趋势 ▲9. 仪器通过整体移动光纤和透镜，自动确定最佳测试点，避免多次散射效应； 10. 自动测试程序，优化检测时间 ▲11. 自动加载荧光过滤，用以测量荧光物质 ▲12. 适合测量ZETA的样品粒径范围：3.8nm-100um 13. ZETA电位测量范围：无限制 ▲14. 电泳速度范围：±20µ.cm/v.s 15. 检测技术：采用混合模式相位分析技术 ▲16. 最高电导率：260mS/cm ▲17. 最大样品浓度：40%w/v ▲18. 采用固定式内置电极U型管式流动池 19. 提供电导率，电泳移动速度，施加电压，池壁电位等参数 20. 可以控制恒定的电流模式测量ZETA 二、配置清单 1.纳米粒度及Zeta电位仪主机一台； 2.一个石英玻璃粒度测量样品池； 3.100个PS样品池； 4.10个带内置电极的弯曲式样品池。 5.Zeta电位标准液十支； 6.工作站硬件，1套。 三、技术服务和培训 1.设备安装、调试和验收：在仪器到货之前向采购人提供详细的安装要求并提供技术咨询；仪器到达采购人所在地，在接到用户通知后工作日一周内进行安装调试，按照出厂标准验收仪器。 2.技术培训：在用户所在地对用户进行培训。培训内容包括仪器的技术原理、实验操作、数据处理、基本维护，简单故障排除等。 3.保修期：中标人提供自安装验收合格之日起12个月的质保期或发货后15个月，以先到的为准.在此期间非人为因素造成的故障，中标人提供免费更换部件和劳务。操作软件、分析软件终生免费升级。 4.保修期后：由中标人提供终生维护，厂家保证停产后七年备件供应，维修费按零配件成本及人工出差成本计算。 5.在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后24小时内响应，5个工作日内到达现场处理。 6.提供国内售后服务中心联系方式，热线，邮箱和微信号。 ▲四、如所投产品为进口产品,投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。 |
| 3 | 光电催化测试系统 |  | 1 | 台 | 一、电化学工作站主机部分 ▲1.交流阻抗频率范围：10μHz to 8MHz ▲2.频率精度（误差）：＜0.0025%（即＜25ppm） ▲3.总带宽：DC-10MHz 4.相精度：±0.05 deg @ 10μHz to 100 KHz ±0.125deg @ 100 KHz to 8MHz ▲5.阻抗精度： 恒电位模式：100 mΩ to 10 MΩ/0.2%，1 mΩ to 10 GΩ/2% 恒电流模式：1 mΩ to 10 MΩ/0.2%，10 µΩ to 1 GΩ/2% 6.输入阻抗：>10TΩ¦¦5pF.（main），1000TΩ¦¦1pF（配Hiz） ▲7.交流振幅范围：0-6V 8.交流振幅调节方式：可按18bit DAC分辨率连续调节。 9.槽压：±28V ▲10.电流量程范围：±1nA—±3A 11.具有大电流扩展功能：输出/应用电流可选扩展到10A、20A、40A 12.具有电子负载扩展功能：可选扩展电子负载25A、100A、200A ▲13.施加电流精度：0.02% of FS ±0.05% of reading （1μA - 100 mA） ▲14.输入电流精度：±0.04% of reading±0.02% of FS （1μA - 100 mA） ▲15.输入电流分辨率：5aA ▲16.扫描电压范围：±15 V 17.施加控制电位范围：±15V ▲18.最大测试电压范围：±16V 19.输入电压精确度：±50 µV ± 5 ppm of reading ▲20.输入电压最小分辨率: 2.5nV 21.输入偏差电流：0.2pA (typical) 22.转换速率：15MV/s ▲23.ADC数模转换分辨率：32bit 24.切换：浮地/接地模式可切换 25.小信号上升时间：150 ns to 200 µs in 5 steps 26.扩展槽：5个。最多可外接20个外置设备。 27.能通过增加高阻抗小电流选配件可将最小的电流量程减小至1pA，测试阻抗增加至1000TΩ ¦¦ 1pF。 28.能通过增加高槽压选配件将最大电压扩展到：120V ▲29.噪声：10 µV rms / 1 pArms @ 1 mHz to 10 Hz 30.采用独特的Z-HIT技术，可对交流阻抗谱进行快速鉴别和修正，是独特的单频和多频交流阻抗技术。 31. 能通过增加平行阻抗测试选配件，平行测到多个电池的交流阻抗。 32.包括功能齐全的Thalse电化学测试软件包：可进行电化学阻抗谱测试，等效电路模型拟合，循环伏安，线性扫描伏安，线性极化曲线，恒电位，恒电流，动电位、动电流；计时电流、计时电位等多种电化学实验。包括EIS阻抗测试、SIM模拟等效电路软件、CV、I/E软件、PVI软件、C/E软件、CAD图形编辑软件等等。 33. 软件程序采用了先进的非线性模式识别算法，以期最大程度的符合化学体系的本来非线性的特征。 34. 软件等效电路数据库采用开放式设计，用户可以自由的向内添加非标准元件，系统可以自动给出建议初始值。 35. 含PVI软件模块，可以编程自定义任意波形的电流电压施加信号。 (注：1、单位换算：1μA=10-6A ,1nA=10-9A ,1pA=10-12A ,1fA=10-15A ,1aA=10-18A，1T=10-12) 二、外置恒电位仪PP211部分 ▲1.外置恒电位仪最大输出电流及电压：±10A，±20V ▲2.外置恒电位仪需配有独立软件，不跟主机连接时，可单独使用，可进行循环伏安、恒电流/恒电位、电池充放电、电流/电压-时间曲线等等简单测试。 3.LED最大驱动频率：10μHz~200kHz 4.光源强度调节：连续可调 ▲5.单色灯最大光束尺寸：2cm ▲6.采用技术：具有实时校准控制回路系统。即能自动对比设定的光强度值与样品表面检测到的光强度值，能实时调节光强，保证照射到样品表面的光强值等于设定值。 7.必须具备以下扩展功能,方便后续测试功能的增加,需给出彩页介绍或说明。 1)CIMPS-emit电化学发射光谱 2)CIMPS-abs电化学吸收光谱 三、CIMPS软件部分 1.包含测试方法: 1）光电流频谱图(IMPS)、光电压频谱图(IMVS)、可控强度光电流谱(CIMPS)、可控强度光电压谱(CIMVS), 2）电荷放电特性测量、瞬态响应特性测量、时间域的特性测量、直流特性对光强度变化的响应特性测量，3）静态光电压曲线、静态光电流曲线、动态光致电压效率、动态光生电流效率，最大输出功率测量、 4）IPCE光电转换效率（配连续光源）， 5）斩光伏安法、固定波长下的I/V测试， 6）电子有效扩散系数、电子有效寿命、电子扩散长度等关键动力学参数表征等等。 2.配白光光源1个，以及LED单色灯光源一批（主波长分别为：405nm、430nm、470nm、530nm、617nm） 3.工作站硬件，1套； 4.配光电化学池2套。光学窗直径：20mm；光学窗材质：石英玻璃；每套带Ag/AgCl参比电极1根，Pt对电极1根。 5.配暗箱。外壳：铝合金电镀，尺寸：60×35×22cm。 6.实验室控温装置1台（包安装） 四、配光电转换效率测试模块： 1.TLS03连续可调光源：波长范围：365–1020 nm ▲2.分辨率：1 nm @430-720 nm ▲3.可调光源要求是使用寿命长的发光二极管LED光源，工作5万小时后亮度衰减30%以内。 4.带专业的软件，可实现光电转换效率（QE/IPCE）/光电流谱（PCS）测试。 五、售后服务 1.设备到达用户所在地后，在接到用户安装通知后提供免费安装、调试和培训。 2.保修期：一年，自验收合格之日算起。保修期内，对设备提供全免费保修。保修期后收取成本费维修，终生负责。 3.培训内容：培训时间不少于2天，包括设备的技术原理、仪器操作、日常基本维护与保养等。 4.培训目的：使培训后的技术人员能较熟练地独立使用设备进行试验，同时能独立处理常见性故障及进行日常的设备维护保养。 ▲六、如所投产品为进口产品,投标时必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。 |
| 质量标准：符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |  |  |  |
| 验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |  |  |  |  |  |
| 验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |  |  |  |
| 二、采购预算：人民币壹佰捌拾叁万壹仟元整（￥1831000.00） |  |  |  |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费包修），质保期内免费保修，终身维修。 |  |  |  |
| 售后及技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、免费安装调试合格，定期回访以及对设备维修，终身维护。保修期后收取成本费维修，终生负责。 2.投标人提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 3.保修期内非用户原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。 4.设备维修或更换后其保修期相应顺延； 5.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修； 6.对因采购人的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货时间：自签订合同之日起国产设备30天；进口设备90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕，使其具备验收条件。 交货地点：广西柳州市采购人指定地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1.本项目履约保证金为合同价款的5%，在合同签订前交到采购人财务管理部门，项目验收合格满一年后退还（无息）。 2.本项目无预付款，全部货物交货完毕，验收合格，采购人收到发票二十个工作日内一次性支付全部货款。 |  |  |  |
| 四、投标人的资信要求表（如有请提供） |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 1.投标人可根据第四章《评标办法及评分标准》中评审要素提供相关的证明材料。 2.投标人2016年以来获得有关行政机关部门颁发的与企业生产经营相关的奖项（提供证书复印件并加盖投标单位公章）。 |  |  |  |
| 能力或业绩 要求 |  | 投标人2016年以来同类产品销售业绩且无不良记录[以中标通知书和销售合同复印件为准]。 |  |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 1.本分标所有货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品，但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。） 2.投标须以人民币报价。 3.根据相关规定，进口货物若可办理免税，投标人在报价时不得将关税列入投标报价，如投标人将关税列入投标报价的，中标后采购人将不予支付。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目“第3项光电催化测试系统”为核心产品，如提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |  |  |  |