招标项目采购需求
说明：
1、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。
2、小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。
3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
4、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
5、招标文件中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。标注“▲”为重要的技术指标，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致投标无效。
6、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

7、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。

8、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

一、采购项目技术规格、参数及要求
	序号
	项目内容
	采购预算（人民币/元）

	1
	广东省茂名监狱医疗设备采购项目 
	¥1460000（人民币壹佰肆拾陆万元整)


（1）五分类血液细胞分析仪技术参数（1台）

1. ▲检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用乳胶免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定；

2. ▲检测参数：≥25项可报告参数（不含散点图和直方图），具有异常淋巴细胞报警信息,具备三维散点图；
3. ▲分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道；

4. 进样方式：全自动进样，封闭进样；

5. ▲检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP、CBC+CRP等3种以上全血检测模式；

6. 样本添加：可随时添加样本；

7. 进样器容量：≥45个；

8. ▲进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式；

9. ▲样本用量：五分类+CRP模式≤20ul；
10. ▲检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时；

11. ▲预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能；

12. PLT线性范围：0~5000×109/L；
13. ▲CRP线性范围：0.2~320mg/L；

14. CRP携带污染：≤1.0%；

15. 操作系统：全中文操作分析报告软件；

16. 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧；

17. 具有原厂生产配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件；

18. 工作电压: (100V-240V～)允差±10%；

19. 提供终身售后服务。
（2）全自动化学发光免疫分析仪技术参数（1台）
1、仪器类型：全自动随机任选管式、急诊优先检测；

2、▲测试原理：ALP标记的辉光型化学发光，最长发光时间>24小时；

3、分析速度：≥180个/小时；

4、最快出结果时间：≤17分钟；

5、分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法；

6、▲同时分析项目：≥25个项目；

7、▲检测菜单包含乙肝表面抗原定量检测；

8、▲进样轨道：前置式轨道，样本架进样，每架可放置10个样本，随时连续进样，内置条码；

9、具有常规架，急诊架，校准架，质控架，重测架类型；具有试管检测功能（自动识别是否放入试管）；

10、具备自动重测、急诊插入，支持一键启动，可快速启动测试，无需再到软件上去操作；

11、▲采用钢针加样，样本针具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能，采用瀑布式真空气吸清洗，样本针携带率≤0.01‰；

12、试剂瓶集成一体穿刺式，硅胶膜自封口；

13、试剂采用独立混匀构造及试剂瓶混匀装置，支持磁珠试剂在机混匀；

14、具备试剂在线更换功能，仪器测试进行中支持试剂在线更换；

15、▲试剂冷藏：2-8℃；

16、支持多个位置放置同一种项目试剂；

17、比色杯：一次性反应杯；

18、混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀，自动转速监测；

19、▲磁分离系统：单独磁分离盘、4次洗涤；

20、检测器：PMT光度计；

21、校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正、4PLC定量分析算法、cutoff定性分析算法；

22、质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot；

23、操作系统：17寸液晶触摸显示屏；

24、具备支持定时开机、项目遮蔽、模块遮蔽、水质检测功能功能，以及防交叉污染程序以及仪器支持远程诊断功能；

25、其它数据处理功能：自动校准、测试组合、试剂效期管理、反应全过程监测、防交叉污染程序、病人信息记忆与联想输入、报告自动审核、数据模糊查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理；

26、系统接口TCP/IP网络接口、标准RS-232C、USB 2.0接口。

（3）电解质分析仪技术参数（1台）
1．测试项目：K、Na、Cl、Ca、pH

2．适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液

3．测量技术：离子选择性电极

4．测量项目、测量范围及分辨率：

 测量项目              测量范围                分辨率

K+                0.5～20.0mmol/L          0.01mmol/L

Na+               15～200mmol/L            0.1mmol/L

Cl--              15～200mmol/L            0.1mmol/L

Ca++              0.1～6.0mmol/L           0.01mmol/L

pH                 4～9                    0.01

▲5.仪器仅设YES、NO二个触摸按键，操作简便，全中文菜单，故障自动提示。

6．仪器具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据。可存储10000个检测结果并可扩展。

▲7．进样一次，最多可同时测量出K、Na、Cl、Ca、pH、Mg、Li、TCO2、AG九项十一参数。

8．具有自动寻杯检测系统，全自动进样盘设有39个测试位(包括5个急诊位) (选配)，样品分析后自动冲洗，确保电极清洁处于备用状态。

9．自动进样，自动定标，分析速度快。

10．仪器可打印正常范围和质控图。

11．仪器可24小时开机，长时间不操作即转入待机状态，保证仪器随时使用，也可随时关机，节约试剂。

▲12．产品通过ISO 13485、质量体系认证、ISO9001。产品具有国家质量技术监督部门审核的(CPA)计量器具型式批准证书。配套试剂具有单独的注册证(包括尿液等样本稀释液)。

（4）多参数心电监护仪技术参数（1台）

显示方式：

▲1、便携式、可壁挂，12.1英寸 大屏幕彩色TF T显示，分辨率1024×768。

2、最多可同步显示8通道波形、八种以上显示界面、一键切换，适应各种医疗场合的监护需求。

心  电：

▲1、导联模式：标准五导联，可选三导联。可直接选择三导联类型测量心率，更好的满足临床需求。

2、导联通道：I、II、III、V、avR、avL、avF.

3、可调整心电波形位置。

4、扫描速度：12.5mm/s，25mm/s，50mm/s；

5、电极脱落警示：自动识别导联状态并提示；

6、输入回路电流：≤0.1μA；

▲7、具有最近40秒心电全息波形回放功能，可加装SD卡增加存储波形时间和趋势回顾时间。

8、13种心律失常分析功能。

9、保护功能：隔离承受4000V AC/50HZ电压，抗除颤、抗电刀、抗肌电干扰。

10、频率特性：1 Hz—150Hz

▲11、共模抑制比≥105dB

心　率：

1、分辨率：1 bpm。

2、心率范围： 0～350 bpm；

3、测量精度：±1 bpm 或 ±1%。

血氧饱和度：

1、显示方式：波形、数值显示；

▲2、性能特点：有灌注强弱提示功能。

3、血氧范围：0～100%；

4、分辨率：1%；

5、准确度： ±2% (70～100%)

无创血压：

1、测量原理：自动振荡法

2、测量参数：收缩压/舒张压/平均压；

3、测量方式：手动、自动、连续；

▲4、自动测量间隔时间：1～960分钟可选；

5、测量范围：成 人：20～300mmHg，小 儿：20～180mmHg，新生儿：10～120mmHg；

6、测量精度：≤±2%或≤3 mmHg；

7、计量单位：mmHg/Kpa可选。

呼　吸：

1、方式：可根据心电电极，任意两点的阻抗法，自动选择。

2、测量范围：1～150次/分钟；

3、分辨率：1 bpm；

4、精　度：±2 bpm。

5、窒息报警：10～40秒。

体　温：

1、通道数：两通道T1、T2；有两通道温差△T显示。

2、测量和报警范围：0～45℃；

3、分辨率：0.1℃；

4、精度：±0.1℃。

脉  率：

1、脉率测量范围：0～300bpm；

 2、测量精度：±1%；

3、分辨率：　1bpm。

数据存储：

▲1、具有72小时（最大480小时）各测量参数的趋势图、数据存储功能；

2、400组以上测量血压时所有测量参数的数据存储功能；

3、15种药物浓度计算。

电  池：

▲有内置充电锂电池，使用时间≥2小时。

软件平台：

▲采用Linux系统，系统安全性高。

标准配置：

五导/三导联心电、心率(脉率)、无创血压、血氧饱和度、呼吸、体温、内置锂电池。

（5）数字式十二道心电图机技术参数（2台）

导联：标准12导联   

定标电压:  1mV±2%  

耐极化电压: ±610mV

数据采样率:  1.0ms(1000Hz)

▲频    响: 0.05Hz~165Hz (-3dB)（出示检测报告）

时间常数:  >3.2秒

噪声电平:  ≤12µVp-p

共模抑制比(CMRR) ≥120dB 

数字滤波器: 交流:50/60Hz (-20dB以内)；肌电:25Hz / 45Hz(-3dB以内)； 漂移。

灵敏度(五档): 自动,2.5,5,10,20，40mm/mV ±5% 

走纸速度:   6.25,12.5, 25, 50mm/s, ±3%

打 印:高速高灵敏度热点阵记录系统，具有打印描迹深浅的调节功能。

具有手动/自动/心律失常分析。可打印6ch，3ch+3节律，6ch+，6ch+p,12ch并自由设置是否打印测量分析报告

显 示 屏：6寸液晶显示器，可同屏显示12道波形,

具有省电模式，1分钟屏保，3分钟无操作自动关机

▲存储功能：病例存储达1000个，可对存储图例进行波形回放打印

外接通讯:  具有RS232、USB和网络接口。

可支持210mm和216mm热敏记录纸

产品重量：<3.3kg

▲具有帮助功能按键，可进行临床知识，常见故障及排除方法等自查帮助功能

操作模式：具有手动、自动、心律失常分析模式；

电源：具有交直流两用电源。内置可充电电池及智能充电电路，使用时间≥3小时，具有自动关机省电模式。

▲配有直流电源插座，方便使用车载电源。
具有电池电量不足、缺纸及导联脱落指示报警功能。

可选配心电工作站软件。
