采购需求
说明：
1．本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。
2. 投标人被认定为小型和微型企业且其所投标产品均为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价。
3. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
4. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目采购内容均不涉及政府采购强制节能产品。

A分标

	一、采购需求

	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	便携式彩色多普勒超声系统
	一、设备用途：

   具备全身临床应用，要求用于腹部、妇产、心脏、外周血管、小器官、肌骨、神 经、术中和介入等超声的诊断检查和引导，可提供全面的便携式超声解决方案；要求具备升级能力。便于携带，可用于床旁、急救室、手术室、介入室等场所。

二、技术指标及功能要求

1.主机系统

▲1.1彩色液晶监视器：≥15英寸高分辨、高亮度液晶显示监视器，具备触摸功能，可通过显示器触摸屏直接在显示器上调节参数；

▲1.2显示器触摸屏上的部分功能可自定义设置；

1.3具备二维灰阶成像单元；

1.4具备频谱多普勒显示及分析单元；

1.5具备频谱多普勒显示及分析单元；

1.6具备实时三同步显示功能，支持相控阵探头、凸阵探头和线阵探头；

1.7具备一键优化功能，可实时优化图像质量；

1.8二维声束偏转：可改变声束发射的方向，增强穿刺针针尖的显示，穿刺引导要求清晰、简单；

1.9具备斑点噪声抑制技术，提高组织边界的显示，对于结构复杂的脏器可提供精确的图像显示，多级可调；

1.10具备智能化自编程预设置功能，可以针对不同的检查脏器预置最佳优化图像的检查前条件，以减少图像调节所需的时间；

1.11主机面板上具有轨迹球；

▲1.12若所投产品为进品产品的，要求设备安全及性能符合“中华人民共和国进口商品安全质量要求”。

2.包括以下测量和分析 ( B-型、M-型、频谱多普勒、彩色多普勒模式)

2.1
一般测量；

2.2
产科测量：全面的产科测量、计算和分析软件；

2.3
心脏功能测量；

2.4
外周血管测量与分析。

3.参考信号：心电图、心电触发。

4.病人图像及数据管理系统：

4.1
数字化静态、动态图像采集、存储、回顾及传输；

4.2
内置硬盘≥180GB。

5.输入/ 输出信号

5.1
输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频；

5.2
输出：复合视频、HDMI高清输出。

6.二维成像主要参数

6.1
探头规格：

6.1.1电子凸阵探头频率范围：2.0~ 5.0 MHz；

6.1.2电子线阵探头频率范围：5.0~ 10.0 MHz；

6.1.3电子线阵探头频率范围：5.0~ 13.0 MHz。

6.2
深度增益补偿：8段DGC控制，B/M可独立调节；

6.3
系统动态范围≥200dB；

6.4
灰阶成像显示水平：256级；

6.5
线密度≥512。


▲6.6频谱多普勒（包括以下第6.6.1-6.6.6项要求）

6.6.1应用模式：脉冲波多普勒 (PW), 高脉冲重复频率多普勒 (HPRF)及连续波多普勒 (CW)；

6.6.2速度测量范围： 最高血流速度：PW 6.5 m/s，   CW 13 m/s；

6.6.3显示：全屏D跟踪、B/D模式、B/C/D三同步或动态刷新；

6.6.4取样容积：1.0 mm~20 mm，分级可调；

6.6.5基线移动： 8级可调；

6.6.6显示：频谱反转，基线移动，B-刷新，D扩展，B/D扩展，多普勒角度校正，局放及移位。

6.7
彩色多普勒成像

6.7.1成像方式：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图；

6.7.2显示格式： B/C模式, 双幅实时显示B-B/C模式, 双幅显示B/C模式, B/C/Doppler三同步或动态刷新模式；

6.7.3线阵探头ROI扫描成像的角度变化范围：-20 °~ +20°。

7.超声功率输出调节：B/M、PWD、COLOR DOPPLER 输出功率可调。

▲三、配置清单（包括以下第1-12项要求）

序号

名称

数量

1

主机系统

1套

2

配备操作系统：印刷版用户操作手册、电子版用户操作手册光盘、控制面板标识

1套

3

中国制式电源线

约2.5米

4

具备空间复合成像

1项

5

一键优化技术TEQ

1项

6

精确血流成像

1项

7

心血管成像

1项

8

ECG 导联线

1根

9

电池、主机系统

1套

10

CH5-2 腹部探头

1个

11

VF13-5高频探头

1个

12
VF10-5高频探头

1个


	1 
	套

	▲二、本分标采购预算（人民币）：捌拾玖万捌仟元整（￥898000.00），投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。

	三、商务要求表

	售后服务要求
	▲1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年。
▲2.售后服务要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：
①采购范围内的货物送货上门、装卸、安装调试合格；

②提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用；

③如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后电话咨询不能解决的，中标供应商或产品制造商应在6小时内到达现场进行处理，到达现场后一般故障应12小时内排除并修复，重大故障应48小时内排除并修复。
3.投标人于投标文件中提供针对本分标的增值服务方案（包括但不限于：①故障响应方案；②维修维护方案；③免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施）。

	▲交付使用期及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起90个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。

2.交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。

	▲付款条件
	交付使用验收合格后15个工作日内，支付合同价款的30%；机械运转正常3个月后15个工作日内，支付合同价款的60%，合同金额10%于免费保修期满一年后15个工作日内付清全部货款（无息）。

	▲其他要求
	1.投标人于投标文件中必须提供所投本分标产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标无效。

2.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	注：本分标“采购需求”中标注“▲”的要求系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。


B分标
	一、采购需求

	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	经鼻颅底手术器械
	一、技术参数及功能要求

1.采用0°内窥镜，广角，规格：直径 4 mm，长≥18 cm，可高温高压消毒。
2.采用30°内窥镜，广角，规格：直径4 mm，长≥18 cm，可高温高压消毒。

3.解剖刀，尖，圆形压舌板，成45°角，规格≥3mm，带有圆形手柄，长≥23 cm。

4.剥离子，双头，半锋利半钝形，有刻度，长≥26 cm。

5.双极电凝钳，细齿，末端约1mm，末端45°弯曲，垂直闭合，工作部分长度≥200mm。

6.配备钳芯，用于抓钳。

7.双极电凝钳，钳芯，宽钳头上弯，直径约2mm，工作部分长度≥200mm。

8.双极电凝钳，钳芯，精细，上弯45°，尺寸：约3mm，长≥200mm。

9. 配备解剖刀, 采用有套叠刨刀，组成：手柄，外管，小型刀，镰状刀样。

10.刮匙，钝，内径≥3 mm，弧形柄，带有圆形手柄，长≥25 cm。

▲11.刮匙，钝，内径≥5 mm，弧形柄，带有圆形手柄，长≥25 cm。

12.刮匙，园线，有弹性，大小≥3 mm,尖端成角 45°, 有圆形手柄，长度≥25 cm。

▲13.刮匙，园线，有弹性，大小≥5 mm,尖端成角 45°, 有圆形手柄，长度≥25cm。 

14.鼻钳，直角，有效工作长度≥13 cm。

15.鼻钳，0号，有效工作长度≥13cm。

16.咬切钳，上沿后切口，有效工作长度≥10 cm.。

17.抓钳，圆形匙，直径≥2.5 mm，直型，有效工作长度≥18 cm。

18.抓钳，垂直打开，顶部末端可伸展，有约 4 mm的凹陷口，鼻窥器下通过穿刺器配合使用，有效工作长度≥18 cm，有约3 mm的椭圆形凹陷口。

19.抓钳，向上前成角 60°，大小≥2 mm,有效工作长度≥17cm。

20.剪，直，有小手柄，有效工作长度≥18cm。

21.剪刀，45°，外鞘360°可旋转。

22.抓钳，极细扁平钳口，贯穿切口，组织分离，咬合≥1.5 mm，有效工作长度≥18cm，直鞘，钳口上翘45°。

23.电凝吸引管，有效工作长度≥17 cm，外径≥3.5 mm，弯角。

24.吸引管, 可塑性， 顶端呈圆锥形, 带有细长洞眼和通条, LUER,有效工作长度 ≥15 厘米，≥10 Fr.。

25.吸引管，成角，外径≥3 mm，末端上弯呈球型，有固定盘和剪切洞，LUER，有效工作长度≥13 cm。

26.吸引管，成角，外径≥3 mm，末端下弯呈球型，有固定盘和剪切洞，LUER，有效工作长度 ≥13 cm。

27.双极高频电缆，规格：长度300 cm。

28.支架，可高温灭菌。

29.单级高频电缆，规格：长度300 cm。

30.纤维导光束，直径约3.5 mm，长度≥230 cm。

31.配备适配器。

32.配备内窥镜消毒盒。

33.配备器械消毒盒。

 ▲二、配置清单

序号

名称

数量

1

0 °内窥镜

1支

2

30 °内窥镜

1支

3

解剖刀

1把

4.

剥离子

1把

5

双极电凝钳

1把

6

钳芯

1把

7

双极电凝钳钳芯

1把

8

双极电凝钳钳芯

1把

9

解剖刀，镰状刀样

1把

10.

不同规格刮匙

2把

11

不同规格环形刮匙：

2把

12

鼻钳：直角

1把

13

鼻钳

1把

14

咬切钳

1把

15

抓钳：圆形匙

1把

16

抓钳

1把

17

抓钳：向上成角60°

1把

18

剪：直型

1把

19

剪刀：45°

1把

20

抓钳：极细扁平钳口

1把

21

绝缘吸引管

1把

22

吸引管顶端呈圆锥形

1把

23

吸引管上弯

1把

24

吸引管下弯

1把

25

双极高频电缆

1根

26.

支架

1个

27.

单极高频电缆

1根

28

导光束

1根

29

适配器

1个

30

内窥镜消毒盒

2个

31
器械消毒盒

1个


	1
	套

	▲二、本分标采购预算（人民币）：陆拾肆万元整（￥640000.00），投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。

	三、商务要求表

	售后服务要求
	▲1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年。
▲2.售后服务要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

①采购范围内的货物送货上门、装卸、安装调试合格；

②提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用；

③如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后电话咨询不能解决的，中标供应商或产品制造商应在6小时内到达现场进行处理，到达现场后一般故障应12小时内排除并修复，重大故障应48小时内排除并修复。
3.投标人于投标文件中提供针对本分标的增值服务方案（包括但不限于：①故障响应方案；②维修维护方案；③免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施）。

	▲交付使用期及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起90个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
2.交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。

	▲付款条件
	交付使用验收合格后15个工作日内，支付合同价款的30%；机械运转正常3个月后15个工作日内，支付合同价款的60%，合同金额10%于免费保修期满一年后15个工作日内付清全部货款（无息）。

	▲其他要求
	1.投标人于投标文件中必须提供所投本分标产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标无效。
2.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	注：本分标“采购需求”中标注“▲”的要求系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。


C分标
	一、采购需求

	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	连续无创型血压监测系统
	1.无智能卡限制监测，即不能使用智能卡按次或限定次数的监测模式，必须能不限病人、不限监测时长、不限监测病人数量的进行自由监测使用。
▲2.要求无需一次性专用耗材。
▲3.系统具有可重复使用的双指感应器，且双指套具有双重锚固作用，减少体动的影响，两个手指交替采集数据，避免手指充血和水肿，可做≥24小时持久测量。
4.适用范围：适用于麻醉手术室、ICU、急诊科，心血管及科研教学机构等对各类人群进行连续无创型的即时每搏血压监测。 
5.适用于4岁及以上人群。

▲6.系统可监测无创实时每搏连续的血压及及高保真的血压波形图、脉搏数、连续收缩压、连续舒张压和连续平均压，能迅速地反映临床治疗用药对每博血压的影响结果。

▲7.系统可提供前负荷反应参数脉压差变异率PPV，通过脉压变化迅速反应镇静机械通气下的病人体液容量状态。
▲8. 系统能自动检测患者的末梢血液循环,并给出明确的渗透指数（PI）描述外周动脉渗透信号质量。
▲9.具有无创肱动脉的自动定标装置,确保数据准确。

10.系统具有静脉淤滞功能,可以阻滞静脉血，帮助临床进行静脉穿刺。

11.参数显示范围：收缩压：40mmHg～250mmHg；舒张压：30mmHg～210mmHg；平均压：35mmHg～230mmHg；脉搏率显示范围：20bpm～200bpm；PPV:0-99%。

12.具备趋势图显示：所有参数血压波形趋势图及幅度尺度的调整，脉搏的趋势尺度调整。

13.显示屏幕不小于 8.4 英寸，分辨率不低于 800×600 像素。

▲14.自带外接端口可与手麻系统和监护仪连接，输出血压波形；通过U盘储存记录数据。

15.系统自带一体化打印机，可打印快照报告和激活打印报警功能。

16.内置可充电电池。

17.具备声光报警功能：一体化的警报系统，设有生理（中优先级）和技术（低优先级）警报；生理报警参数包括：收缩压上下限，舒张压上下限，平均压上下限，脉搏上下限。

18.操作要求简便快捷，可90秒以内（含90秒）给出数据。

19.合规与许可：要求符合安全等级II (IEC 60601)，用于病人的部分为BF型。

▲20.配置清单

序号
名称
数量
1
主机

1台
2
控制器
1台
3
控制电缆
1套
4
控制器固定装置
1套
5
前臂固定袖带
1套
6
NBP连接管
1套
7
双指指套（大、中、小）
3套
8
NBP袖带（成人大、中、小儿童）
3套
9
电源适配器
1台
10
快速操作手册
1份
11
中文使用说明书
1份
12
售后维修敬告用户书
1份

	1
	套

	▲二、本分标采购预算（人民币）：肆拾捌万捌仟元整（￥488000.00），投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。

	三、商务要求表

	售后服务要求
	▲1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年。
▲2.售后服务要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

①采购范围内的货物送货上门、装卸、安装调试合格；

②提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用；

③如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后电话咨询不能解决的，中标供应商或产品制造商应在6小时内到达现场进行处理，到达现场后一般故障应12小时内排除并修复，重大故障应48小时内排除并修复。
3. 投标人于投标文件中提供针对本分标的增值服务方案（包括但不限于：①故障响应方案；②维修维护方案；③免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施）。

	▲交付使用期及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起90个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
2.交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。

	▲付款条件
	交付使用验收合格后15个工作日内，支付合同价款的30%；机械运转正常3个月后15个工作日内，支付合同价款的60%，合同金额10%于免费保修期满一年后15个工作日内付清全部货款（无息）。

	▲其他要求
	1.投标人于投标文件中必须提供所投本分标产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标无效。
2.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	注：本分标“采购需求”中标注“▲”的要求系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。


D分标
	一、采购需求

	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	免散瞳全自动眼底照相机
	▲1.操作模式：全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照；自动追踪（上下左右），自动对焦（前后），自动测量.自动转换左右眼。
▲2.对焦模式：全自动/手动；自动切换左右眼、自动寻找瞳孔、自动校准瞳孔位置。
3.拍照模式：自动/手动。
4.尺寸（mm）：272~383（W）×464~660（D）×512~700（H）。
5.照相瞳孔直径：45°：φ4.0 mm或以上；小瞳孔直径：φ3.3 mm或以上。
6.眼前节照相：有。
7.立体拍照：有。
▲8.闪光强度：标准 4Ws,15档可调。
9.视场角：45 ° /30 °或等同（数码变焦）。
▲10.操作者方位：病人侧、旁侧、对侧方便观察患者状态,扶持眼脸，仪器可贴墙放置，要求减少空间占用。
11.采集模块：内置专业医用CCD，≥1600万像素。
12.眼底像分辨率：大于600p/mm。
13.患者屈光度校正范围：无补偿透镜: - 13D～+ 12D；使用凹补偿透镜:-12D～-33D；使用凸补偿透镜:+ 11D～＋40D。
14.固视标：内固视标：采用液晶点阵，8种固视标类型，其中周边模式有9点固视标， DCF模式用于糖网筛查；外固视标：三接头外固视标。
▲15.显示屏：≥10.4英寸360 °旋转触摸控制屏。
16.工作距离：≥34.8mm(眼底照相时)。
17.附加模式：立体照相,眼前节照相。
18.电源电压：AC100-240V。
19.功率输入：120VA。
20.频率：50-60Hz。
21.PC传输：USB，数据库系统，DICOM直连。 
▲22.配置清单

序号
名称
数量
1
主机
1台

2
软件
1套

3
电动升降台
1台

4
防干扰屏蔽电源线
1套

5
触摸笔

1支

6
3M 网线
1套

7
USB网卡
1套

8
防尘罩

1个

9
颌托纸

100张

10
屏擦

1套


	1
	套

	▲二、本分标采购预算（人民币）：肆拾捌万玖仟元整（￥489000.00），投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。

	三、商务要求表

	售后服务要求
	▲1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年。
▲2.售后服务要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

①采购范围内的货物送货上门、装卸、安装调试合格；

②提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用；

③如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后电话咨询不能解决的，中标供应商或产品制造商应在6小时内到达现场进行处理，到达现场后一般故障应12小时内排除并修复，重大故障应48小时内排除并修复。
3. 投标人于投标文件中提供针对本分标的增值服务方案（包括但不限于：①故障响应方案；②维修维护方案；③免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施）。

	▲交付使用期及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起90个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
2.交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。

	▲付款条件
	交付使用验收合格后15个工作日内，支付合同价款的30%；机械运转正常3个月后15个工作日内，支付合同价款的60%，合同金额10%于免费保修期满一年后15个工作日内付清全部货款（无息）。

	▲其他要求
	1.投标人于投标文件中必须提供所投本分标产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标无效。
2.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	注：本分标“采购需求”中标注“▲”的要求系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。


E分标
	一、采购需求

	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机
	一、用途：采用一个模块结构系统，可全自动完成间接免疫荧光法的荧光载片从样本准备到最后的清洗步骤；要求系统可以检测和识别样本的条形码；可通过程序实现对结果的归档和管理功能。
二、主要技术指标
1.主机：
1.1尺寸约150cm (宽) x 85 cm (深) x 55 cm (高)；
1.2重量约150kg。
2.系统
▲2.1样本数＞95个样品位（支持直径10-16mm的不同规格血清管）；
2.2样本识别：扫描条形码，插入样本轨架时自动读取；
2.3试剂位：1个Std/Ctrl托盘（49个Ctrl位），1个Reagent托盘（12个Reagent位），1个Diluent托盘（9个Diluent位）；
▲2.4荧光片：单台机器检测通量≥16块荧光片板；
2.5稀释位：162个常规稀释位，192个系列稀释位。
3.移液装置
　
3.1移液针：4支可清洗移液针（陶瓷涂层）；
3.2液面侦测：电容性液面侦测；
3.3液面侦测敏感度；200µl【16mm试管中的Nacl（氯化钠）溶液】；
▲3.4具备凝块检测；
3.5携带污染：约10-6（视清洗设置和试剂特性而定）；
3.6移液针体积：5-1000ul，增量为1 ul；
3.7移液精确度：体积> 20 µl时，CV < 1%，体积为10 µl，CV为2%。
4.清洗装置
4.1清洗方法：在一个5槽载片托盘中冲洗荧光载片；
4.2洗板机：8通道洗板机。
5.软件
5.1可保存实验程序数量：无限制；
5.2单一实验程序步骤数：无限制；
5.3温育步骤可持续时间：1-1000分钟，增量为1分钟；
5.4杂项组合数量：无限制（视仪器配置而定）；
5.5稀释模式数量：每项实验可自由定义13种稀释；
5.6处理步骤：稀释、移液、温育、清洗、分液。
6.操作系统要求
6.1操作系统：微软Windows XP SP2或同等及以上档次系统；
6.2硬件：
6.2.1要求采用1.6 GHz或同等及以上档次双核处理器；
6.2.2≥1 GB RAM；≥15''显示器（分辨率> 1280 x 1024像素）；
6.3连接：USB接口CAN总线；
6.4双向通信：ASCII, XML,可选HL7。
7.电源供应
7.1电压
110-240V DC  2A；
7.2电流
50/60Hz；
7.3功率
最大500瓦。
8.运行环境
8.1温度：15-30℃；
8.2相对湿度
30°C 时为10 – 85%。
9.全自动免疫荧光核型及滴度判读系统要求
9.1要求适用于对组织切片和细胞进行光学微观观察；使用全自动的工作流来选择和定位样本，传输拍摄的荧光图片并给出核型与滴度判读结果；要求标配一个USB 3D鼠标手动控制显微镜，对一些不确定结果可由病理学专家通过屏幕或荧光显微镜进行核对分析。
9.2主要技术指标
▲9.2.1荧光玻片判读单次最大通量≥200个反应区；
9.2.2判读时间


ANA项目：18s/基质；dsDNA项目：16s/基质；< 1 min/基质（每个基质默认拍摄1张图片，该设置可根据采购人需求更改）；
9.2.3可以对阴性/阳性结果判读；
9.2.4结果分类：Manual/阴性/灰区/阳性结果分类列出；
9.2.5阴性结果分批审核：可一键审核通过所有阴性结果；
9.2.6阳性与灰区结果审核：采购人仅需通过电脑屏幕与鼠标点击进行审核；
9.2.7可识别的项目：
ANA:均质型，核颗粒型，核仁型，核点型，核膜型，着丝点型，有丝分裂型（暂不支持），胞浆型等核型（核型判读功能仍在扩展中）；ANCA;ds-DNA；ALD;EBV，ZIKA，Dengue等传染病，PLA2R；
9.2.8可以进行混合核型判读；


9.2.9可以对滴度计算；


▲9.2.10可以对不同稀释度结果的整合；
▲9.2.11与LIS双向通讯：可以与LIS双向通讯；
9.2.12仪器连接：可通过连接；
9.2.13可以使用3D鼠标进行手动控制； 

▲9.2.14可以通过目镜进行镜下观察； 

9.2.15缓冲支架：4个；
9.2.16采用专业服务器
配置，配备24个CPU；
9.2.17不需要暗室环境。
9.3仪器主机
9.3.1尺寸：约 510×660×850 mm；
9.3.2重量：约 82 kg。
9.4LED光源：
9.4.1持续激发光波长460-490nm；
9.4.2用于激发支持项目标记的荧光素，包括FITC,PI,Evance blue等；
9.4.3使用寿命≥50,000h；
9.4.4稳定性：使用寿命内光强稳定、无衰减。
9.5透射光LED光源
9.5.1光源波长：620-630nm，用于载物台上升过程中的载片聚焦；
9.5.2使用寿命≥50,000h。
9.6成像装置
　
9.6.1光路元件：Zeiss或同等及以上档次产品；
9.6.2摄像头：2个；
9.6.3医用显示器：高清显示器，1920*1080。
9.7储存与运输环境（包装情况下）
　
9.7.1允许环境温度：-40至+70℃；
9.7.2允许空气湿度（无冷凝）：35℃时最大75%。
9.8工作环境
　
9.8.1允许环境温度：+10至+40℃；
9.8.2允许相对湿度（无冷凝）35℃时最大75%；
9.8.3安装高度：海拔最高2000m；
9.8.4大气压：800hPa-1060hPa。
9.9工作参数
　
9.9.1使用地点：室内；
9.9.2电器安全：符合DIN EN61010-1（IEC 61010-1）标准；
9.9.3污染级别：不得小于2级；
9.9.4过压类别：不得小于II；
9.9.5防护等级：不得小于I；
9.9.6防护种类 DIN EN 60529：
不得小于IP 20 (connections) / IP 40 (house)；
9.9.7噪音水平：大约70dB(A)；
9.9.8无线电干扰防护：按照 EN 55011 class B标准执行；
9.9.9抗干扰性：按照DIN EN 61326标准执行；
9.9.10供电电压：110 到230V。
9.10供电设备
9.10.1额定输入电压：100至240V；
9.10.2额定输入频率：50至60Hz；
9.10.3功率消耗：最大60W。
10.全自动免疫印迹仪
10.1用于印迹法实验的自动操作仪，属紧凑型实验室设备，要求一次可处理大于等于40个检测膜条，采用蠕动泵进行试剂分液，并利用液泵直接将废液从温育槽排到废液瓶中，在温育过程中，通过摇动温育槽充分混匀反应试剂；可自动清洁所有通道；具有报警功能，并有相应提示音；支持级联功能。
10.2主机
10.2.1医用显示器：≥4.3英寸彩色液晶显示器 (LCD)屏； 5行，每行各60个字符；
10.2.2按钮：8键P+R按钮；1个LED 控制显示灯；
10.2.3机身接口类型：USB接口1个；级联接口2个；RS 232接口1个。
10.2.4存储的检测流程数：最多20；
10.2.5每个检测的步骤：最多 14；
10.2.6每个步骤的轮回数：1-20；
10.2.7温育时间：00:00 – 30:59 (小时:分钟)，调节精度1分钟；
10.2.8总温育时间：最长 99:59 (小时:分钟)；
10.2.9孵育时间控制：偏差在±5s以内；
▲10.2.10条带数：检测膜条≧40；
10.2.11温育槽：塑料，一次性使用；
10.2.12振荡方式：摇摆，3种速度可选；
10.2.13分液管道数：6；
10.2.14分液体积：0.5-100ml，调节精度0.1 ml； 

10.2.15分液准确度：<±10%；
10.2.16分液重复性：重复性偏差小于5%；
10.2.17液体残留量：小于20uL；
10.2.18试剂瓶容量：4 x 100 ml；1 x 250 ml；1 x 500 ml；1 x 960 ml；
10.2.19溢流瓶：规格250 ml；
10.2.20废液瓶：规格5000 ml。
10.3功率
10.3.1输入：100-240 伏，交流电；
10.3.2功率：约40 瓦；
10.3.3主保险丝：T2A_250V。
10.4物理数据
外部尺寸：约900 mm×500 mm×530 mm（长度×宽度×高度）；
重量：约40 kg。
10.5环境参数
10.5.1要求用于室内，避免灰尘、震动、强磁场、直接光照，高湿度或温度等因素的影响；
10.5.2运行温度：
15℃至40℃；
10.5.3贮存温度：1℃至 50℃；
10.5.4运行高度：不超过海拔2000米；
10.5.5最大相对湿度：80%，不发生冷凝；
10.5.6软件：
印迹法判读软件；采用印迹法、免疫印迹法；可用于自身抗体、病原体血清学和变态反应性疾病的血清学检测；可完全自动鉴别抗原带的位置、定量测定阳性带着色的深浅和判定带的功能；可对结果进行修改(并可自动保存修改结果)；温育完成后大约几钟要求可获得一份完整的结果；对所有数据的管理和存档可完全实现自动化；可定期对连接的扫描设备进行定标；所有膜条的图像和数据都可进行电子存档(不需保存具有潜在传染性的膜条)。
10.6配置参数
10.6.1主件：CD光盘，配有唯一序列号；加密狗，USB接口，内嵌唯一序列号。
10.6.2可连接设备
　
（1）照相系统,直接对温育槽内的膜条成像。
（2）系列扫描仪,分辨率不低于300DPI(推荐600DPI)。
10.6.3Lis 连接：支持连接多种LIS系统；可输出文本格式文件和（或）BMP格式图片。
10.6.4图文报告：采购人可自定义报告模板，输出彩色图文报告，且可不借助于LIS系统独立发送、打印报告。
10.6.5系统要求
工作站：奔腾350MHz或同等以上档次产品，Windows XP、Windows Vista或者Windows 7或同等及以上档次操作系统，512M内存及以上，大约lGB剩余硬盘空间(软件安装约10MB，其余用于保存图像和有关患者的文件)，显示器分辨率≥1024x768。
11.配置清单
序号
名称
数量
1
主机
1台
2
配件
2.1
全自动免疫荧光核型及滴度判读系统
1台
2.2
免疫印迹仪
1台
2.3
样本轨架（20孔）
12个
2.4
托盘（49孔）
1个
2.5
托盘（12孔）
1个
2.6
托盘（9孔）
1个
2.7
托盘（162孔）
1个
2.8
11mm适配器
10个
2.9
19mm适配器
6个
2.10
载片托盘（5位）
6个
2.11
清洗站
1个
2.12
振荡器
1个
2.13
可清洗加样针
4支
2.14
加样针固定螺丝
4个
2.15
系统液瓶（5L）
1个
2.16
系统液储存池
1个
2.17
系统液感应器
1台
2.18
系统液过滤器
4个
2.19
2L清洗液瓶
1个
2.20
5L清洗液瓶
1个
2.21
废液桶（10L）
1个
2.22
2L桶液位探测器及接头
1个
2.23
5L桶液位探测器及接头
1个
2.24
废液桶液位探测器及接头
1个
2.25
分线器及5个连接线缆
1套
2.26
电子狗
1个
2.27
通信线
1根
2.28
电源线
1根
3
软件安装光盘
1张
4
手册
4.1
快速启动指南
1册
4.2
维护指南
1册
5
不断电电源供给器
1册
6
医用电脑
1套
                                                                                                                                                   
	1
	套

	▲二、本分标采购预算（人民币）：壹佰伍拾万元整（￥1500000.00），投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。

	三、商务要求表

	售后服务要求
	▲1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年。
▲2.售后服务要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

①采购范围内的货物送货上门、装卸、安装调试合格；

②提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用；

③如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后电话咨询不能解决的，中标供应商或产品制造商应在6小时内到达现场进行处理，到达现场后一般故障应12小时内排除并修复，重大故障应48小时内排除并修复。
3. 投标人于投标文件中提供针对本分标的增值服务方案（包括但不限于：①故障响应方案；②维修维护方案；③免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施）。

	▲交付使用期及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起90个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
2.交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。

	▲付款条件
	交付使用验收合格后15个工作日内，支付合同价款的30%；机械运转正常3个月后15个工作日内，支付合同价款的60%，合同金额10%于免费保修期满一年后15个工作日内付清全部货款（无息）。

	▲其他要求
	1.投标人于投标文件中必须提供所投本分标产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标无效。
2.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	注：本分标“采购需求”中标注“▲”的要求系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。


F分标
	一、采购需求

	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	神经外科高速动力系统
	1.手机要求轻便小巧（约104 g），转速≥80,000转/分；控制台配备单手柄接口带冲洗
2.主机面板速度8档调节，方向控制，转速显示，故障码为9种，要求易于操作和故障处理。

3.主机输出功率＞350瓦, 扭矩＞500gcm，手机尾部气管弯角采用人性化设计，适用于神经外科，显微颅底等多种手术应用。

▲4.要求手机工作温度低，无热量，采用风冷冷却技术，旋转式机身，工作嘈音＜75分贝。

5.手机及配件(包括气管)皆可高温高压消毒。 

6.手机为一体式(一把手机可装配各种接头,无需接头扳手或钥匙),可选配手控开关。 

7.脚控开关,带冲洗和旋转方向开关。

8.可配备直型短接口约5cm,中型接口约8cm,长型接口约11cm磨钻保护套。

9.可配备加强型/重型短接口约5cm,中型接口约8cm,长型接口约11cm磨钻保护套。

10.可配备角度短、中 、长号磨头接头，（1:1转速，8cm/11cm/14cm 20度弯角）。

11.可配开颅钻孔器接头（约60:1 1300转/分）。

12.螺旋形铣刀,M,Ø2.2mm, 工作长度16mm 或四刃铣刀。

13.铣刀保护套（要求可配头部旋转式或儿童专用铣刀）。

14.开颅钻孔器有自停功能。 

15.能有效防止损伤硬脑膜。 

16.显微通道接头（1:1转速）可连接，微曲10度或直型保护管套。

▲17.显微通道保护套10cm和15cm长度选择，直型或10度微曲型，8向调节；最小管径3.3mm ,头端切割磨头可微动伸缩调节磨头暴露长度。

18.显微通道磨头最小直径0.5mm。

19.超过350种款铣刀及磨头组合以满足临床手术的各种要求，提供消毒包装；磨头提供球形、橡果型、鼓型、针状型，金刚砂种类齐全（细砂，粗砂，超粗砂），火柴型等。

20.要求1.0～4.0 mm磨头可选配标准型长度16mm或加长型27mm。 

21.要求配备专用保养油或者专用消毒盒。

▲22. 配置清单

序号

名称
数量
备注
1

手机（含连线）
2台
手机
2

控制台单接口（带冲洗功能）
1个
主机
3

脚控开关
1个
脚踏
4

消毒盒
2个
消毒盒
5

成人铣刀接口
4个
铣刀保护套
6

约2.15mm×22mm四刃铣刀
6把
铣刀耗材
7

约5.0cm短直接口
2个
短直附件
8

3mm西瓜磨头
2个
磨头
9

3mm粗金刚磨头
2个
磨头
10

4mm西瓜磨头
2个
磨头
11

4mm金刚磨头
2个
磨头
12

5mm西瓜磨头
2个
磨头
13

5mm粗金刚磨头
2个
磨头
14

橡子形磨头
4个
开颅用
15

约1.4mm×12.8mm硬脑膜悬吊
6个
硬脑膜悬吊
16

20°弯接口
2个
颅底，垂体瘤用
17

轴承套管，约15cm
2根
颅底，垂体瘤用
18

3mm西瓜磨头，约15cm
4个
颅底，垂体瘤用
19

3mm金刚磨头，约15cm
4个
颅底，垂体瘤用
20

自停开颅钻
2个
自停开颅钻
20

润滑油
5瓶
润滑油
21

清洁刷
2把
清洁刷

	2
	套

	▲二、本分标采购预算（人民币）：壹佰叁拾万元整（￥1300000.00），投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。

	三、商务要求表

	售后服务要求
	▲1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年。
▲2.售后服务要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：
①采购范围内的货物送货上门、装卸、安装调试合格；
②如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后电话咨询不能解决的，中标供应商或产品制造商应在6小时内到达现场进行处理，到达现场后一般故障应12小时内排除并修复，重大故障应48小时内排除并修复；要求对所售设备进行每年至少4次免费巡检，整机清洁，与采购人的操作人员作技术交流，并提醒采购人该设备存在的问题或隐患；开机率≥ 95 %，故障紧急报修时，2小时内维修响应，专业维修工程师要求24小时内到达现场，4小时内排除故障或提供应急措施，如在1天内无法修复提供与该设备相同的备用机；要求须负责该套设备所匹配的其它辅助设备的售后服务工作，不得以任何理由拒绝售后服务工作和责任；
③培训：现场培训：须提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；集中培训：根据设备技术要求，向采购人提供临床、使用人员培训；
④供货时提供技术资料【包括操作手册一套；维修手册和线路图各一套；免费提供维修密码（口令、密匙）；要求维修手册必须包含有常见故障与排除方法等内容，提供故障维修定位诊断软件及软件使用说明等；提供一套标准备件包，并列出清单及单价、备件和专用工具等】；于验收时必须派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试；
⑤为保证设备正常运行，供应商所投产品为进口产品的必须在中国境内设置备件库，要求备件库存入所有必须的备件，提供零配件订购周期；须向采购人长期提供设备的相关日常耗材及常用零配件有充足的库存；
⑥若设备有新的版本软件推出，提供永久升级和安装；
▲3.免费保修期外，采购人负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费；向采购人提供免费保修期外每年的保修价格。

4.投标人于投标文件中提供针对本分标的增值服务方案（包括但不限于：①故障响应方案；②维修维护方案；③免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施）。

	▲交付使用期及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起90个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
2.交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。

	▲付款条件
	交付使用验收合格后15个工作日内，支付合同价款的30%；机械运转正常3个月后15个工作日内，支付合同价款的60%，合同金额10%于免费保修期满一年后15个工作日内付清全部货款（无息）。

	▲其他要求
	1.投标人于投标文件中必须提供所投本分标产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标无效。
2.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	注：本分标“采购需求”中标注“▲”的要求系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。


G分标
	一、采购需求

	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	心输出量测量仪
	1.临床适用范围：成人及儿科患者。

▲2.测量技术：采用集束精准范围连续多普勒超声。

▲3.测量方式：无创、直接测量主动脉瓣或肺动脉瓣的血流速度；主、肺动脉瓣测量可在使用中随时切换。

4.根据患者身高，精密换算出主、肺动脉横截面积。

5.微型探头频率：2.2MHz。

6.根据使用环境情况可对频谱回声进行5级调节。

7.根据实际需要，频谱波形的增益及对比度可进行5级调节。

8.极强抗干扰能力：不受医疗环境中其他电磁信号干扰。

▲9.主机操作方式：触摸屏点击操作。

▲10.屏幕尺寸：≥12.1英寸。

11.界面语言：含中文在内的多国语言。

12.数据存储容量：大于500,000次检查。

13.数据回放：可随时回访之前任意病人的过往记录。

14.参数及显示：

▲（1）可同时检测19项血流动力学指数，直接测量：HR、Vpk、Pmn、Vti、MD、FT、FTc、ET%，公式计算：SV、SVI、SVV、CO、CI、SVR、SVRI、SW、CPO、SMII或INO、PKR等；
（2）同屏最多显示九项血流相关参数；
（3）多次检查数据直接调取进行对比。

15.报告：

（1）普通多参数报告（参数任选，最多可达9个）；
（2）多参数及超声图谱报告；
▲（3）同一患者多次检查情况多参数平均值及趋势图报告；
（4）报告打印功能，可进行网络打印。

16.供电方式：交流供电（带医疗隔离）或电池供电（充满电可连续使用1.5小时及以上）；电池供电和根据需要设置剩余时间警告。

▲17.耗材：除微量耦合剂外无需其他任何耗材。

18.防尘防水级别：探头IPX7或以上。

19.设备内部具有电子档形式详细使用说明。
▲20.配置清单
序号
名称
数量
1
主机
1台
2
锂离子电池
1块
3
电源组件
1套
4
超声探头
1个
5
探头手柄
1个
6
触屏笔
2支
7
超声波凝胶
1支
8
用户快速操作指南
1套
9
快速参考卡
1套
10
用户手册（中文）
1本

	1
	套

	▲二、本分标采购预算（人民币）：肆拾捌万元整（￥480000.00），投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。

	三、商务要求表

	售后服务要求
	▲1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年。
▲2.售后服务要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）

①采购范围内的货物送货上门、装卸、安装调试合格；

②提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用；

③如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后电话咨询不能解决的，中标供应商或产品制造商应在6小时内到达现场进行处理，到达现场后一般故障应12小时内排除并修复，重大故障应48小时内排除并修复。
3.投标人于投标文件中提供针对本分标的增值服务方案（包括但不限于：①故障响应方案；②维修维护方案；③免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施）。

	▲交付使用期及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起90个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
2.交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。

	▲付款条件
	交付使用验收合格后15个工作日内，支付合同价款的30%；机械运转正常3个月后15个工作日内，支付合同价款的60%，合同金额10%于免费保修期满一年后15个工作日内付清全部货款（无息）。

	▲其他要求
	1.投标人于投标文件中必须提供所投本分标产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标无效。
2.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	注：本分标“采购需求”中标注“▲”的要求系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。


PAGE  
26

