采购需求
说明：
1．本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。
2. 投标人被认定为小型和微型企业且其所投标产品均为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价。
3. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
4. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目采购内容均不涉及政府采购强制节能产品。

A分标

	一、采购需求

	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	彩色多普勒超声诊断仪
	一、主要规格及系统功能要求：

1.彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1 全数字化彩色超声诊断系统主机；

1.2主机 LCD显示器，分辨率≥1920×1080，全方位关节臂旋转；

1.3操作台LCD多点触控彩色触摸屏；

1.4具有全数字波束形成器；

1.5具有数字化二维灰阶成像单元；

1.6 具有数字化彩色多普勒单元；

1.7具有数字化能量多普勒成像单元；

1.8具有专门的高分辨率血流成像模式，提高对细小血管、低速血流的检测能力，支持所有探头；

1.9具有二维灰阶血流成像；

1.10 具有脉冲波多普勒；

▲1.11具有可偏转连续波多普勒，支持凸阵探头，方便胎儿心脏血流速度测量；

1.12具有组织多普勒成像技术；

1.13具有数字化频谱多普勒显示和分析单元；

1.14组织二次谐波成像支持所有探头；

1.15具有实时三同步能力；

1.16具有凸型扩展技术，用于二维和彩色血流；

1.17具有宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头；

1.18具有编码激励技术；

1.19频率焦点复合成像技术；

1.20具有图像像素优化降噪技术，提高对比分辨率，逐级可调，支持所有成像探头；

1.21 具有实时空间复合成像技术，兼容于除相控阵以外的所有探头；

1.22 具有组织特异性自动优化技术；

1.23具有二维灰阶、频谱多普勒等自动图像优化功能；

1.24具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长；颈后透明层、颅内透明层等；

1.25 具有扫描助手，遵循超声行业的标准，防止操作者漏掉重要的检查内容，并可完全按照客户检查需求定制；

1.26 具有实时三维扫描成像组件；

1.27 具有胎儿自动识别技术，可实时跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像；

▲1.28具有容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部，腔内容积探头，线阵容积探头，无需转动探头，最大偏转角度可达±60度；

1.29 具有不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积；

1.30具有反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构，结合不规则体积测量技术可对低回声区域的不规则体积进行测量；

1.31 2D/3D直方图技术，作用于2D/CFM/PD模式，可计算灰度直方图和彩色直方图；

1.32具有容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI；

1.33 对3D图像具有剪切功能，可随意切除3D组织或伪像：可分别切除2D或CFM或者2D+CFM一起切除；

1.34 3D/4D 曲线取样成像技术，曲线或直线切割3D平面；

▲1.35具有容积成像和虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可结合透明成像技术，实现表面成像和透视剪影成像，观察组织的内部轮廓和囊性结构，透明度可进行任意调节；兼容于彩色多普勒模式，提高彩色的空间分辨率及血流敏感度；

1.36具有容积对比成像或厚度成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，显示具有厚度信息的平面，有效地的抑制噪音，提高对比分辨率；所有容积探头均支持以上技术，支持3D/4D两种模式；

▲1.37具有任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线四种切割方法；

1.38 具有断层超声显像技术，对容积图像采用同屏的平行多切面显示方法；

1.39具有计算机辅助自动计算多个不规则液性暗区的体积的功能，并按体积大小顺序进行排列，可用于常规卵泡、窦卵泡、脑室、积水等液性区域的体积测量；

▲1.40计算机辅助胎儿心脏切面显示，显示包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面等切面；

1.41 容积探头和软件功能满足盆底超声技术的要求，具有盆底测量软件包；

1.42 IOTA国际卵巢肿瘤分析多中心协作组关于卵巢肿瘤恶性程度似然比计算或同等及以上档次技术；

1.43具备行业标准的子宫畸形分类法，方便判断子宫畸形分类；

1.44 具有实时4D穿刺引导功能；

▲1.45 具有对比谐波造影功能，支持常规2D腹部探头、高频探头、经腹部容积探头和经阴道容积探头，支持经阴道子宫输卵管超声造影评价输卵管通畅性；

1.46具备3D/4D成像功能，支持腹部，经阴道容积探头，线阵等类型容积探头；

1.47系统支持多语言操作界面（包括中文）；

1.48要求设备到货时，为采购人提供所投产品的最新硬件和软件版本。

2.要求具备以下测量和分析功能：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) 

2.1 一般测量；

2.2 妇产科测量；

2.3心脏功能测量；

2.4多普勒血流测量与分析；

2.5外周血管测量与分析。

3.图像存储与(电影)回放重现单元

3.1超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在屏幕上，能以轨迹球调用；

3.2可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度等；

3.3一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

4.输入/输出信号：

4.1输入：USB或其他视频端子；

4.2输出：S-Video或复合视频、USB、VGA或HDMI或DVI；

4.3 DICOM 3.0接口。

5.图像管理与记录装置：

5.1超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像）；

5.2
离线3D/4D容积数据处理软件包，实现与主机相同的3D分析功能；数据可通过DICOM接口、USB或者DVD光盘传输，满足教学、培训和科研的要求；

5.3硬盘≥500GB , 动静态图像储存≥400GB；

5.4
配备CD－RW/DVD-RW刻录机，DVR刻录机；

5.5
USB接口，支持USB移动存储设备；支持USB直接数字录像功能；▲5.6支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ等格式。

二、技术参数及要求：

1.系统通用功能：

1.1监视器：≥23英寸，彩色全高清LCD显示器，全方位关节臂旋转；

1.2扫描方式：逐行扫描；

1.3操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定；

1.4探头接口：≥4个，可随意互换使用，探头接口为无针式接口；
1.5 ≥12.1英寸多点触控触摸屏，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作；

2.探头规格

2.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种；

2.2 B/D兼用：线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD,  B/CWD；

2.3穿刺导向：可配穿刺导向装置；

2.4具有实时三维成像探头。

3.二维灰阶显像主要参数：

3.1探头频率：

（1）腔内容积凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz；  

（2）电子凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz；

（3）腔内微凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz。

3.2 扫描速率：凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒；凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，≥30帧/秒；容积探头实时三维扫描速率达42容积/秒；

3.3扫描线：每帧线密度≥230超声线；

3.4 腔内探头扫描角度≥180度，容积经阴道探头容积角度≥120度

3.5发射声束聚焦：发射≥5段；

3.6接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理，接收超声信号动态最大值271dB；

3.7数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 Bits；

3.8谐波成像基波频率个数≥3；

3.9回放重现：灰阶图像回放≥6000幅、回放时间≥180秒；4D图像回放≥400容积；

3.10预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节；

3.11增益调节：B/M可独立调节；

3.12 STC分段≥8；

3.13放大功能：实时任意区域局部高分辨率放大功能，满足细微结构如NT的测量要求；

3.14空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准。

4.频谱多普勒：

4.1方式：脉冲波多普勒：PWD，高脉冲重复频率，CWD；

4.2多普勒发射频率：支持高，中，低档可调；

4.3最大测量速度：PWD：血流速度最大不得小于16m/s；CWD，血流速度最大为不得小于23m/s；

4.4最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)；

4.5显示方式：B、B/D、B/M、B＋B；

4.6电影回放：≥600秒；

4.7零位移动：≥6级；

4.8取样宽度及位置范围：宽度0.7mm至15mm；分级；

4.9显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位。

5.彩色多普勒

5.1显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示；

5.2凸形扫描角度：20°— 113°选择；

5.3彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/ S；凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，彩色显示帧频≥9帧/秒；

5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°；

5.5显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比；

5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图；

5.7彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）。6.超声功率输出调节：

B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。

▲7. 配置清单要求
7.1超声系统（包括医用显示器）1套；

采用超声成像系统构架，要求图像质量清晰；要求包括成像模式、探头、操作流程、人机工程等，采用集成度高的波束形成器系统及高性能的CPU，要求信息处理快速，GPU图像处理能力要求强，并可以高效的数据并行处理。
7.2数字式DVR–DVD /USB视频刻录系统1套；

7.3连续波多普勒1套；

7.4电源总成1套，适用于中国境内的插座；


7.5经阴道探头专用支架1个；

7.6采用4D View PC 或同等及以上档次软件包，可离线分析3D/4D数据；4D View PC 套件或同等及以上档次套件中文操作手册 （必选）；

7.7E通超声远程应用支持系统或同等及以上档次操作系统1套，要求采用操作便捷的客户端，随时连线资深应用医生远程解决设备使用问题，超声图像结合操作图像实时沟通，可以缩短售后服务响应时间。

7.8中文操作手册1份，要求包含以下内容：

（1）宽带4.0–9.0MHz腔内容积探头用于妇科、产科、泌尿等，支持造影成像、弹性成像功能。

（2）宽带4.0-9.0MHz腔内微凸探头，用于妇科、产科、泌尿等，支持弹性成像功能。

（3）宽带2.0 – 5.0MHz凸阵探头用于腹部、妇产、泌尿、小儿等，支持造影成像功能。
	1
	套

	▲二、本分标采购预算（人民币）：贰佰陆拾柒万伍仟元整（￥2675000.00），投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。

	三、商务要求表

	售后服务要求
	▲1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年。

▲2.售后服务要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：
①采购范围内的货物送货上门、装卸、安装调试合格；

②提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用；

③如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后电话咨询不能解决的，中标供应商或产品制造商应在6小时内到达现场进行处理，到达现场后一般故障应12小时内排除并修复，重大故障应48小时内排除并修复。
3.投标人于投标文件中提供针对本分标的增值服务方案（包括但不限于：①故障响应方案；②维修维护方案；③免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施）。

	▲交付使用期及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起90个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。

2.交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。

	▲付款条件
	交付使用验收合格后15个工作日内，支付合同价款的30%；机械运转正常3个月后15个工作日内，支付合同价款的60%，合同金额10%于免费保修期满一年后15个工作日内付清全部货款（无息）。

	▲其他要求
	1.投标人于投标文件中必须提供所投本分标产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标无效。

2.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	注：本分标“采购需求”中标注“▲”的要求系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。


B分标
	一、采购需求

	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	呼吸机
	一、适用范围：新生儿、儿童和成人。
二、通气模式：
1.辅助/控制 (A/C) 

（1）容量控制（VCV）；
（2）压力控制（PCV）。
2.同步间歇强制通气 (SIMV)

（1）容控型SIMV；
（2）压控型SIMV。
3.自主呼吸 (SPONT) 

（1）压力支持(PSV)；
（2）持续气道正压通气(CPAP)，持续气道正压通气+压力支持(CPAP+ PSV)。
▲4.支持双相气道压力释放通气（BPRV或BiPAP）。
▲5.容量目标通气
（1）容量目标压力控制通气（VTPC）或PRVC，用于A/C和SIMV模式，根据目标潮气量自动调节吸气压力，要求可以以最低压力达到目标潮气量；
（2）容量目标压力支持通气（VTPS）或VS，用于SPONT模式，根据目标潮气量自动调节压力支持，要求可以以最低压力达到目标潮气量。
6.无创通气。
三、参数设置：
▲1.潮气量：5～2500 ml（容控时）。
2.呼吸频率：1～120 /min（A/C和SIMV模式）。
3.压力控制：0～80 cmH2O。
4.呼气末正压：0～40 cmH2O。
5.峰值流速：1～150 L/min。
6.氧气浓度：21%～100%。
7.触发方式：压力触发、流量触发。
8.容控时流速波形选择：方波、递减波。
▲9.压力上升斜率：自动调节和手动调节。
▲10.呼气灵敏度：自动调节和手动调节。
11.屏幕亮度可调：1~100%。
12.顺应性补偿：开/关。
13.漏气补偿：开/关。
▲14.偏流：自动调节，最大达10 L/min。
15.纯氧≥3min。
四、监测项目： 

▲1. ≥15英寸彩色显示屏。
2.波形显示：
（1）曲线：压力-时间、流速-时间、容量-时间；
（2）呼吸环：具有呼吸环显示。
3.肺功能监测参数：
（1）肺动态顺应性、肺静态顺应性；
（2）吸气阻力、呼气阻力；
（3）时间常数；
（4）浅快呼吸指数；
（5）呼吸功；
（6）吸气峰值流量、呼气峰值流速；
▲（7）可测口腔闭合压P0.1。
4.常用参数显示：
（1）压力：气道峰压、平均压、平台压、PEEP、总PEEP；
（2）潮气量：吸入潮气量、呼出潮气量、呼出潮气量百分比VTE%；

（3）分钟通气量：吸入分钟通气量、呼出分钟通气量、自主分钟通气量；

（4）呼吸频率：自主呼吸频率、总呼吸频率；

（5）吸呼比；

（6）吸气时间；

（7）氧浓度。

5.具有多个参数的趋势图，可任意保存和下载，方便临床分析。

五、报警功能：

1.呼出分钟通气量过高/过低。

2.气道峰压过高/过低。

3.总呼吸频率过快。

4.窒息。

5.吸入氧浓度过高/过低。

6.基线压过高/过低。

7.持续高基线压。

8.吸气时间过长/过短。

9.吸呼比反比超过限制。

10设定参数超出选择患者的范围。

11.脱管。

12.内置电池电量过低。

13.电源脱落。

六、其它功能：

1.快速设置，根据理想公斤体重可自动生成通气参数。

2.事件记录：记录过去报警、参数改变等历史事件，可保存和下载这些事件。

3.具有叹息功能。

4.具有智能吸痰功能：断开管路吸痰时呼吸机自动停止送气和自动报警静音，为护理人员和附近的患者远离病原菌提供帮助。 

5.吸入端和呼出端配重复使用的过滤器，可高温高压消毒，减少交叉感染和降低维护成本。

6.具有准化RS232接口和USB2.0数据接口。

▲7.外置压缩机，非内置涡轮或活塞泵，要求工作稳定、安静，不影响病人和医务人员；要求维护保养简单、方便。

▲七、配置清单要求

1.呼吸机主机
1台；

2.台车1台；

3.空气压缩机
1台；

4.湿化器1套；

5.湿化罐1个；

6.病人管道1
套；

7.模拟肺1个；

8.显示屏1套。
	1
	台

	▲二、本分标采购预算（人民币）：叁拾陆万叁仟元整（￥363000.00），投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。

	三、商务要求表

	售后服务要求
	▲1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年。
▲2.售后服务要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：
①采购范围内的货物送货上门、装卸、安装调试合格；

②提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用；

③如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后电话咨询不能解决的，中标供应商或产品制造商应在6小时内到达现场进行处理，到达现场后一般故障应12小时内排除并修复，重大故障应48小时内排除并修复。
3.投标人于投标文件中提供针对本分标的增值服务方案（包括但不限于：①故障响应方案；②维修维护方案；③免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施）。

	▲交付使用期及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起90个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
2.交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。

	▲付款条件
	交付使用验收合格后15个工作日内，支付合同价款的30%；机械运转正常3个月后15个工作日内，支付合同价款的60%，合同金额10%于免费保修期满一年后15个工作日内付清全部货款（无息）。

	▲其他要求
	1.投标人于投标文件中必须提供所投本分标产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标无效。
2.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	注：本分标“采购需求”中标注“▲”的要求系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。


C分标
	一、采购需求

	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	胶体渗透压测定仪
	1.半透膜材料：三乙酸纤维素。
▲2.规定滤过分子量：≤20000道尔顿。
3.使用环境：温度5—40℃ 湿度≤85%。
▲4.测定压力范围：参比液室与样品室最大压力差为0kpa-5.33kpa(0-40mmHg)。
5.压力误差: ±0.0266kpa(0.2mmHg)。
▲6.管路密闭性：压力达到3.333kpa(25mmHg)时,持续1min各管路探头处无渗漏现象。
7.动态监测：2分钟内出结果。
8.精密度高：0.1mmHg。
9.样品量： 2×150 μl血浆和血清。
▲10.通过内置电子真空泵半自动清洗样品室。
11.工作电压：直流12伏，使用要求安全。 

12．尺寸：约14×9×25cm (W×H×D)。
13 消耗功率：约2.5W。
14 重量：主机约1 kg , 电源适配器约0.6 kg。
▲15.配置清单要求：

1.主机.1台；

2.全套附件盒
1套；

3.盐水瓶带盖
1套；

4.废液瓶带盖
1套；

5.手动盐水泵
1个；

6.盐水管的连接头1个；

7.废液抽吸管的连接头1个；

8.全套连接管
2根；

9.测定室盖子
1个；

10.空气过滤器
1个；

11.电源适配器
1个。
	1
	台

	▲二、本分标采购预算（人民币）：叁拾肆万叁仟元整（￥343000.00），投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。

	三、商务要求表

	售后服务要求
	▲1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年。

▲2.售后服务要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

①采购范围内的货物送货上门、装卸、安装调试合格；

②提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用；

③如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后电话咨询不能解决的，中标供应商或产品制造商应在6小时内到达现场进行处理，到达现场后一般故障应12小时内排除并修复，重大故障应48小时内排除并修复。
3.投标人于投标文件中提供针对本分标的增值服务方案（包括但不限于：①故障响应方案；②维修维护方案；③免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施）。

	▲交付使用期及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起90个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
2.交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。

	▲付款条件
	交付使用验收合格后15个工作日内，支付合同价款的30%；机械运转正常3个月后15个工作日内，支付合同价款的60%，合同金额10%于免费保修期满一年后15个工作日内付清全部货款（无息）。

	▲其他要求
	 1.投标人于投标文件中必须提供所投本分标产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标无效。

2.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	注：本分标“采购需求”中标注“▲”的要求系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。


D分标
	一、采购需求

	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	高频电刀
	一、技术参数及功能要求

1.设备具有单极切割、凝血和双极凝血功能；切割功率：纯切≥300W；高频混切割≥200W；设备凝血功率≥120W；双极功率≥70W；
2.纯切割频率检测后≥390KHz；高频混合检测后≥400KHz；
3.凝血频率：标准凝血频率检测后≥440KHz；喷射凝血频率检测后≥400KHz；
▲4.为避免神经肌肉刺激，要求设备电容在单极患者电路中检测结果不超过1.5nF；要求设备电容在双极患者电路中检测结果不超过4.7nF；
▲5.要求设备具有单极切割、凝血和双极模式，其中单极切割具有纯切、混切模式，单极凝血具有标准凝血、喷洒凝血模式；双极具有微双极和宏双极模式；
6.配备UCA内镜万用转换接头或同等及以上档次接头，要求保证电刀能同所有的品牌软、硬镜连接使用；具备满足所有外科及腔镜手术需求的全科功能电刀，按键式LED显示屏，要求清晰不易死机；
7.具备（热能分散式）电子散热系统，可避免风扇散热产生的空气对流，要求确保无菌操作；
▲8.具备独立控制的双刀笔双路同时输出技术；两支手控刀笔在术中可同时切割和可同时凝血，可以供两个医生同时操作，满足心脏搭桥、静脉曲张、双侧甲状腺、双侧乳腺切除等手术要求；同时具有备用端口功能；
9.具备数字化动态响应调节技术，检测速率≥40万次/s，设备能在10毫秒内对刀头接触点组织的变化快速调节出最理想的输出能量，可最大限度降低周围组织的热损伤；
▲10.具有ARM负极板回路安全监测技术，当负极板脱落达到30%，一旦发生烧烫伤风险时，设备在0.01秒内自动停止一切输出，并且以声光的方式报警提示，要求最大限度的保证患者安全；

11.单极、双极脚控开关独立分开，无需模式切换，要求避免术中误踩；
12.设备安全输出达到CF或以上等级。

▲二、配置清单要求

1.电刀主机1 台。
2.手控刀笔5件。
3.回路成人负极板10个。

4.回路负极板连线1 根。
5.内镜用UCA万用转换接头1 个。
6.单极脚控开关1个。
7.双极脚控开关1 个。

8.电源线1 根。                                               

9.操作手册1册及光盘1张。
	2
	台

	▲二、本分标采购预算（人民币）：贰拾叁万陆仟元整（￥236000.00），投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。

	三、商务要求表

	售后服务要求
	▲1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年。
▲2.售后服务要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

①采购范围内的货物送货上门、装卸、安装调试合格；

②提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用；

③如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后电话咨询不能解决的，中标供应商或产品制造商应在6小时内到达现场进行处理，到达现场后一般故障应12小时内排除并修复，重大故障应48小时内排除并修复。
3.投标人于投标文件中提供针对本分标的增值服务方案（包括但不限于：①故障响应方案；②维修维护方案；③免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施）。

	▲交付使用期及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起90个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
2.交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。

	▲付款条件
	交付使用验收合格后15个工作日内，支付合同价款的30%；机械运转正常3个月后15个工作日内，支付合同价款的60%，合同金额10%于免费保修期满一年后15个工作日内付清全部货款（无息）。

	▲其他要求
	1.投标人于投标文件中必须提供所投本分标产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标无效。

2.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	注：本分标“采购需求”中标注“▲”的要求系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。


E分标
	一、采购需求

	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	血气分析仪
	一、技术参数及功能要求

1.基本性能和要求：要求应用于血气分析，可进行血气、电解质、代谢物等参数的同时测定，要求精准度高、稳定性好、检测快速、操作维护保养简单方便。
▲2.可直接测定的参数应包括以下9项：PH、PCO2、PO2、Hct、Na+、K+、Ca++、葡萄糖Glu、乳酸Lac；各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定。
3.计算参数包括以下18项：Ca++（7.4）、HCO3-、HCO3-std、TCO2、BE (ecf)、BE(B)、SaO2、THbc、A-aDO2、pAO2、paO2 /pAO2、RI、CaO2、CvO2、CcO2、a-vDO2、Qsp/Qt、P50；且能根据体温计算：PH、PCO2、PO2。

4.测定参数可报告范围：PH：6.80 ~ 7.80、PCO2：5 ~ 115 mmHg、PO2：0 ~ 760 mmHg、Na+：100 ~ 200 mmol/L、K+：0.1 ~ 20.0 mmol/L、Ca++：0.10 ~ 5.00 mmol/L、Glu：1.1 ~ 27.8 mmol/L、Lac：0.3 ~ 15.0 mmol/L、Hct：15 ~ 65%。

▲5.使用包含电极、管路、定标液、废液袋等在内的一体化分析包，无其它耗材；电极要求免保养，无需单独更换电极。

▲6.测试项目及测试量根据分析包的不同可进行选择，无需升级仪器；且能提供75、150、300、450、600等多种测试量的分析包。
7.消耗品（包括试剂包、质控液等）均可常温储存，无需冷藏。

8.测试时间：吸入样本后≤100秒出结果。

9.标本用量≤150uL，标本类型可选择动脉血、静脉血、毛细血管血及其它液体。

10进样方式：自动吸样，要求避免手工注入样本失误而引起的浪费。

11.定标：全自动2点定标及手动定标，全自动进行液体、气体二种方式定标；定标时不消耗测试液，不影响测试人份数。

▲12.具有机内智能化质控系统：可主动进行实时、采用连续质量控制，可自动识别错误并纠错，可自动生成质控报告。

13.自带数据存储功能，可存储3000例以上的病人数据和质控数据，并带有标准CD刻录机，无限量地增加数据存储量。

14.具有剩余人份数和分析包效期提示功能。

15.内置远程联网软件，直接通过IE浏览器即可对仪器进行远程控制：查看及打印病人结果、质控结果，查看仪器及分析包的状态，2点定标等。

▲16.全中文操作菜单，彩色触摸显示屏≥10.4英寸，内置教学视频。

17.设备中要求内置打印机，并可外接其它打印机。

18具有以下接口：打印端口，网络接口，RS232接口，条形码阅读器接口，可连接HIS/LIS系统。
▲二、配置清单要求
1. 危重症血气分析仪主机1台：

（1）可检测 pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Hct,葡萄糖,乳酸)；
（2）内置热敏打印机；
（3）内置GEMweb™远程联网管理系统)。
2.热敏打印纸（5卷/盒）1盒。

3.随机培训光盘1张。

4.条形扫描器1台。

5.高性能储存数据空白CD(5张/盒)1盒。

6.110V电源线1根。

7.220V电源线1根。

8.使用指南光盘1张。

9. 台车1套。
	1
	台

	▲二、本分标采购预算（人民币）：贰拾万零伍仟元整（￥205000.00），投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。

	三、商务要求表

	售后服务要求
	▲1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年。
▲2.售后服务要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

①采购范围内的货物送货上门、装卸、安装调试合格；

②提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用；

③如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后电话咨询不能解决的，中标供应商或产品制造商应在6小时内到达现场进行处理，到达现场后一般故障应12小时内排除并修复，重大故障应48小时内排除并修复。
3. 投标人于投标文件中提供针对本分标的增值服务方案（包括但不限于：①故障响应方案；②维修维护方案；③免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施）。

	▲交付使用期及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起90个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
2.交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。

	▲付款条件
	交付使用验收合格后15个工作日内，支付合同价款的30%；机械运转正常3个月后15个工作日内，支付合同价款的60%，合同金额10%于免费保修期满一年后15个工作日内付清全部货款（无息）。

	▲其他要求
	1.投标人于投标文件中必须提供所投本分标产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标无效。

2.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	注：本分标“采购需求”中标注“▲”的要求系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。


PAGE  
15

