采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2.投标产品均为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。 

5. 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

	一、采购需求

	货物名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	全身应用彩色多普勒超声诊断仪
	一、可用于：腹部、产科、妇科、体检、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅急诊等全身应用。

二、主机及技术参数要求：

（一）通用功能要求

1.彩色显示器≥17英寸，可上下、左右旋转。
▲2.主机一体化触摸屏≥10.4英寸，触摸屏支持多点触摸，在触摸屏上支持手势操作临床图像放大、图像旋转及图像模式切换等功能。触摸屏角度可调。

3.主机标配探头接口：≥4个。

4.操作面板可升降、左右旋转。
5.支持B/C双实时显示。
6.多倍波束合成。

7.二维灰阶模式。
8.谐波成像模式。
9.M型模式。
10.彩色M型模式。
11.解剖M型模式。
12.彩色多普勒成像。
13.频谱多普勒成像。
14.组织多普勒成像。
15.自由臂三维成像。
16.宽景成像。
17.空间复合成像。
18.斑点噪声抑制技术，可调级别≥7。
19.频率复合成像。
20.扩展成像要求支持凸阵、线阵探头。
21.高分辨率血流成像。
22.组织特异性成像。

23.全屏放大。

24.局部放大。

25.一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。
▲26.支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑。

27.自助超声教学系统，能帮助医生快速掌握超声扫查的手法，可实现标准化。
28.焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化。
29.全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。
30.原始数据处理，可处理参数≥35项。
31.具有内置电池。
（二）探头规格要求

1.宽频变频技术，系统频率范围2.0-12.0MHz。
2.超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2种。
3.腹部探头：频率范围2.0-5.0MHz，最大扫描角度≥72度，扩展后最大角度≥112度，最大显示深度≥40cm。
4.浅表探头：频率范围5.0-13.0MHz。
5.阴式探头：频率范围3.6-10.0MHz，扩展后最大扫描角度≥170°。
（三）系统技术参数及要求

1.二维灰阶成像单元

（1）数字化声束形成器；
（2）数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit；
（3）接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理；
（4）扫描线：每帧线密度≥230超声线；
（5）预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件；
（6）最大显示深度:≥38cm ；
（7）最大帧率: ≥999 帧/秒；
（8）TGC: ≥8段；
（9）LGC: ≥8段；
（10）二维灰阶：≥256；
（11）动态范围: ≥160 ；
（12）增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100；
（13）伪彩图谱: ≥8种。
2.彩色多普勒参数

（1）包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；
（2）显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；
（3）线阵探头取样框偏转: ≥±30度；
（4）最大帧率: ≥300 帧/秒；

（5）支持B/C 同宽。
3.频谱多普勒参数
（1）频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；
（2）显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等；
（3）显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等；
（4）PW最大速度: ≥9.00m/s，连续多普勒速度: ≥38m/s；
（5）最小速度: ≤1 mm /s；
（6）取样容积: 0.5-20mm ；
（7）线阵探头偏转角度: ≥±30度；
（8）零位移动：≥8 级；
（9）快速角度校正；
（10）支持频谱自动测量。
（四）测量功能要求
1.具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等。
2.自定义测量快捷键：支持产科、妇科、心脏测量等。
3.妇产科测量：≥4胞胎对比测量分，胎儿生长曲线显示、生理评分。

▲4.血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT发育趋势分析曲线。
（五）检查存储和管理
1.≥200G硬盘。 

2.内置超声工作站。
3.多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。
（六）连通性要求
1.支持网络连接
2.DICOM 3.0   DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告。
3.视频/音频输入、输出。
4.USB接口≥5个。
5.内置电池。

6.通过网络支持超声系统直接向电脑发送临床图片和报告。

三、外设和附件要求
1.耦合剂加热器1个。       

▲2.具备专业探头放置架≥6个，每个探头放置架左右可换。

3.支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机。

4.支持脚踏开关。

5.支持生理信号：ECG。

6.整机重量≤86Kg。
	2
	套

	二、售后服务要求

	售后服务要求
	▲一、免费保修（维护）期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，采购范围内的所有货物免费保修（维护）期不得少于1年【免费保修（维护）期从设备验收合格之日起计算】。
▲二、售后服务基本要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费）：

1. 采购范围内的货物送货上门，安装调试；提供技术培训服务，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2.货物若出现问题2小时内响应，12小时内派技术人员到现场维护，并在48小时内完成采购人提出的维修要求（特殊配件更换除外）；如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。若产品自带软件的，则须提供免费保修（维护）期内升级服务。

▲三、投标人根据以上售后服务要求，于投标文件中必须提供相应售后服务承诺书。

四、投标人根据售后服务要求和自身情况，可于投标文件提供相应的增值售后服务方案：包含但不限于：增值售后服务承诺及其它实质性优惠措施、售后服务保障方案、免费保修期外维修方案、技术培训方案等。

	三、商务要求

	▲交货期及交货地点
	1.交货期：自签订合同之日起60个日历日内到货并全部安装调试合格完毕。
2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 

	▲规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	▲付款方式
	设备验收合格满6个月后中标人向采购人开具全额发票，采购人在收到全额发票之日起30日内转账支付合同款的95%（无息），合同款的5%在设备正常使用满1年后且无质量问题的三个月内转账支付（无息）。

	▲ 验收要求
	1.中标供应商在产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

2.质量标准：符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

3.验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。
4.验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	▲四、其他要求
	1.投标人于投标文件中必须提供所投本项目产品“全身应用彩色多普勒超声诊断仪”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标文件按无效处理。

2.中标供应商于供货时必须向采购人提供所投本项目产品生产厂家针对产品出具的售后服务承诺书原件，否则，不予验收。

3.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件作无效处理。
4.本项目政府采购预算金额为人民币壹佰陆拾万元整（￥1600000.00）；最高限价：壹佰叁拾万元整（￥1300000.00），报价超最高限价的，投标文件作无效处理。
5.以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

6.以上“项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 6项（含）以上的，作投标无效处理。


